# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| vizuální stimulační systém umožňující samostatné 2D zobrazení na monitoru a 3D zobrazení na samostatných binokulárních brýlích | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis systému a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Dodávaný systém musí být kompatibilní se stávajícím prostředím-přístrojem MRI Siemens, tj. 3T MRI Siemens Skyra a 32- a 64-kanálovou hlavovou cívkou. Zadavatel požaduje kompatibilitu z důvodu využití pořizovaného stimulačního systému v kombinaci se stávajícím nainstalovaným MRI systémem. Tj. pořizovaný stimulační systém se musí fyzicky vejít do stávajícího MRI systému, nesmí rušit jeho magnetické pole a nebude rušen jeho magnetickým polem. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Monitor s vysokým rozlišením (minimálně 1920 x 1080 pixelů) a uhlopříčkou min. 40“. | Prodávající uvede obchodní název monitoru a jeho technické parametry. |
| 3D full-HD stereoskopické brýle. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost nastavení interokulární vzdálenosti a dioptrické korekce. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost snímání okulografie. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ruční ovladače pro pacienta s minimálně 3 funkčními klávesy umožňující zpětnou vazbu a reakci na vizuální stimuly. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Synchronizační jednotka k synchronizaci s řídicím pulzem z MRI systému. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ovládací jednotka do místnosti MRI laboranta k řízení dodávaného systému. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Rozměry místností, kde bude dodaný stimulační systém umístěn: místnost P49 – rozměry 5,2x5,7 metrů; řídicí místnost pro obsluhu a ovládací systém P50 – rozměry 2x4 metry. |  |