# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Vědecká kamera pro kvantitativní měření intenzity světla fluorescence a bioluminescence jako plně kompatibilní náhradní díl do optického preklinického zobrazovače In-Vivo Xtreme od firmy Bruker | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis zboží a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Hmotnost maximálně 5 kg, rozměry: délka max. 23 cm a šířka max. 16 cm, Pokud by kamera překročila uvedenou hmotnost a maximální rozměry, nebylo by možné ji umístit do přístroje In-Vivo Xtreme. | Prodávající uvede rozměry a váhu nabízeného plnění. |
| - Čtvercový senzor o rozměrech 27x27 mm až 28x28 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Senzor chlazený na teplotu -50 stupňů Celsia nebo nižší | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Rozlišení minimálně 2000 x 2000 pixelů a maximálně 2500 x 2500 pixelů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Temný proud maximálně 0,05 e-/p/s ve standardním módu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Čtecí šum (anglicky readout noise) maximálně 8 e- rms | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Požadujeme možnost hardwarového sdružování pixelů (anglicky binning) a to 1x1, 2x2, 4x4, 8x8, 16x16 pixelů | Prodávající uvede, zda nabízené plnění toto splňuje. |
| - Senzor typu back-illuminated | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Kvantová účinnost (anglicky quantum efficiency) musí být v rozsahu vlnových délek 550-850 nm vždy vyšší než 60 % | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Propojení s počítačem přes USB 2.0 nebo vyšší | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nelinearita (anglicky non-linearity) závislosti detekovaného signálu na intenzitě světla dopadajícího na senzor musí být menší než 2 % | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |