## DZŘ - Příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Transkraniální magnetický stimulátor
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry TMS
Dvojitý stimulátor s možností párové synchronní stimulace jednou nebo dvěma cívkami | ANO | [...doplní účastník...]
Monofázický průběh magnetického pulsu | ANO | [...doplní účastník...]
Programovatelná prodleva mezi pulsy | min. rozsah 1 - 1000 ms, přesnost 1 ms | [...doplní účastník...]
Synchronizace TTL IN/OUT | ANO | [...doplní účastník...]
Nástupní čas pulsu mag. pole na 80 % maxmálního výkonu stimulátoru | <= 0.1 ms | [...doplní účastník...]
Čas poklesu pulsu ze 100 % na 10 % mag. pole | >= 0.5 ms | [...doplní účastník...]
Aktivní potlačení "recharge" artefaktu | ANO | [...doplní účastník...]
Stimulátor musí poskytovat konstantní a reprodukovatelnou stimulaci (identické výstupní impulzy) až do jejího přerušení kvůli teplotě | ANO | [...doplní účastník...]
Přístroj musí být umístěn na transportním vozíku | ANO | [...doplní účastník...]
Přístroj musí být vybaven počítačem s monitorem alesoň 24" vybavený programovým prostředím umožňujícím programovat ukládat stimulační protokoly | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry TMS cívek
Osmičková cívka 2x 50 mm s nutným příslušenstvím | Cívka vhodná pro párovou stimulaci s uchycením do systému neuronavigace, cívka může doručit 100 pulzů při frekvenci 0.5 Hz a neklesající intenzitě (100 % maximálního výkonu přístroje) (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C) | [...doplní účastník...]
Osmičková cívka 2x 30 mm s nutným příslušenstvím | Cívka vhodná pro párovou stimulaci s uchycením do systému neuronavigace, cívka může doručit 50 pulzů při frekvenci 0.5 Hz a neklesající intenzitě (100 % maximálního výkonu přístroje) (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C) | [...doplní účastník...]
Přístroj musí být umístěn na transportním vozíku | ANO | [...doplní účastník...]
Součástí nabídky musí být individuální charakteristiky jednotlivých cívek pro přímé využití v SimNIBS | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry Neuronavigace
Součástí Neuronavigace musí být počítač s dostatečným výkonem a programovým vybavením zajišťujícím plnou funkčnost: kalibrace, individualizace, uchování hodnot nastavení, odhad indukovaného el. pole TMS/tES | ANO | [...doplní účastník...]
Křeslo s podpěrkou pro fixaci hlavy sedícího pacienta | ANO | [...doplní účastník...]
IR kamera se stativem, kalibrační sada | ANO | [...doplní účastník...]
Konstrukce umožňující fixaci dvou stimulačních cívek | ANO | [...doplní účastník...]
Pro přesné zacílení musí systém znát charakter magnetických polí všech dodaných cívek, příslušnou cívku rozpoznat a použít odpovídající charakteristiky | ANO | [...doplní účastník...]
Celková přesnost zacílení Neuronavigací (ne samotné kamery) | min. 2 mm | [...doplní účastník...]
Software musí být schopen načíst vstupní MRI data ve formátech DICOM, Analyze a Nifti z externího nosiče (CD, USB) a provádět neuronavigaci podle indiviualizovaných map | ANO | [...doplní účastník...]
Neuronavigace umožňuje současné sledování a navigaci dvou cívek | ANO | [...doplní účastník...]
Neuronavigace musí obsahovat pointer jehož pomocí lze označit jakákoli místa na skalpu (např. pozice EEG elektrod). | ANO | [...doplní účastník...]
Neuronavigace umožňuje exportovat obrazová data (označené pozice, oblasti stimulace, atd.) ve formátu DICOM. | ANO | [...doplní účastník...]
Systém musí umožňovat propojení (IN/OUT) s TMS/tES za účelem triggerování a měření motorického prahu | ANO | [...doplní účastník...]
Systém musí obsahovat dálkové ovládání umožňující obsluhu cívky i navigace jedním člověkem | ANO | [...doplní účastník...]
Systém umí modelovat velikost indukovaného el. pole pro TMS/tES stimulaci u individuálních map pacientů a dodaných cívek | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry EEG čepice
Počet EEG čepic | min. 3 ks | [...doplní účastník...]
Počet kanálů | 64 | [...doplní účastník...]
Velikost pro pokrutí obvodu hlavy od 51 do 61 cm | ANO | [...doplní účastník...]
Kompatibilita s TMS, tES, pro zmenšení stimulačních artefaktů, plochá elektroda pro minimální vzdálenost stimulační cívky od hlavy | ANO | [...doplní účastník...]
Všechny elektrody jsou Ag-AgCl sintrované pelety <= 5mm, vnější vedení kabelů k elektrodám | ANO | [...doplní účastník...]
Náhradní elektrody - set pro opravu | min. 15 | [...doplní účastník...]
Soubory loc s definovanou polohou elektrod pro mapování na povrch hlavy a rekonstrukci zdrojů | ANO
Úprava/výroba konektoru propojení čepice a stávajícího EEG (Deymed - TrueScan 64 kanálů) | min. 2 ks | [...doplní účastník...]
Technické parmetry celého systému
Součástí systému musí být jednoduché EMG (minimálně 2 kanály), umožňující zjištění motorického prahu a měření latence a amplitudy signálů | ANO | [...doplní účastník...]
Přístroj musí umožňovat stimulaci jednotlivým pulzem, repetitivní a párovou stimulaci | ANO | [...doplní účastník...]
Systéém umožňuje naprogramovat stimulační protokol, uložit v přístroji i na externí médium a následně jej jednoduše načíst | ANO | [...doplní účastník...]
Zařízení musí být certifikováno pro použítí ve zdravotnictví | ANO | [...doplní účastník...]
Demonstrace funkce systému a školení pro práci s TMS a neuronavigaci - alespoň 3 dny | ANO | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).