Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – recirkulační chladící zařízení, 2x membránová vývěva |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – recirkulační chladící zařízení, 2x membránová vývěva“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Přístroj č. 1

Název poptávaného zboží

Recirkulační chladící zařízení pro vakuové odparky

Účel pořizovaného vybavení

Úspora spotřeby vody, ochrana vakuové pumpy

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

- minimální teplotní rozsah -20 až +40 °C - nastavení pracovní teploty s přesností na 0,1°C - displej pro paralelní zobrazení nastavené, aktuální a limitních teplot - minimální chladící výkon 800 W při 15 °C, 600 W při 0 °C a 450 W při -10°C - teplotní stabilita (°C) minimálně ± 0,5 °C - výtlačné čerpadlo s průtokem min. 24 l/min a výtlakem alespoň 65 kPa - chlazení samotného přístroje - vzduch - napájení 230 V/50 Hz, připojení do standardní zásuvky ČR, přístroj musí umožňovat automatický start po výpadku napájení - hlučnost max. 51 dB - maximální velikost přístroje 270 x 480 x 440 mm (povolená tolerance v rozměrech +/-5%) - PC rozhraní RS232 a USB - Součástí dodávky bude i dodání chladícího média pro přípravu 25 litrů náplně vhodné pro celý teplotní rozsah dodaného přístroje.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

Přístroj č. 2

Název poptávaného zboží

Membránová vývěva

Účel pořizovaného vybavení

Chemické membránové vývěvy jsou uzpůsobeny pro kontinuální čerpání korozivních plynů a par rozpouštědel. Odčerpané plyny a páry přicházejí do styku pouze s fluoropolymery, které jsou optimálně odolné vůči chemikáliím a je dosaženo dlouhé životnosti membrány. Vysoká rychlost čerpání a vysoké vakuum výrazně zkracují procesní časy. Vývěva se bude využívat k stolní rotační odparce, kde dojde k snížení spotřeby organických rozpouštědel, čím se minimalizuje zátěž na životní prostředí.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

- Bezolejová a bezúdržbová vývěva, s tichým chodem. - Pracovní vakuum 2 mbar a menší - Rychlost čerpání 1,2 m3/hod a větší - Provedení pro agresivní látky – Díly z fluorovaných plastů, pro čerpání agresivních plynů. - Možnost snadného čištění a údržby, včetně snadné výměny opotřebované membrány nebo ventilů.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

Přístroj č. 3

Název poptávaného zboží

Čtyřstupňová membránová vývěva pro poloprovozní rotační odparku

Účel pořizovaného vybavení

Chemické membránové vývěvy jsou uzpůsobeny pro kontinuální čerpání korozivních plynů a par rozpouštědel. Odčerpané plyny a páry přicházejí do styku pouze s fluoropolymery, které jsou optimálně odolné vůči chemikáliím a je dosaženo dlouhé životnosti membrány. Vysoká rychlost čerpání a vysoké vakuum výrazně zkracují procesní časy. Vývěvy rozšířené o emisní kondenzátor na tlakové straně, jsou šetrné k životnímu prostředí díky účinné regeneraci rozpouštědel. Emisní kondenzátor umožňuje téměř 100% regeneraci rozpouštědel, jejich hospodárné opětovné použití a aktivní ochranu životního prostředí. Vývěva se bude využívat k velkokapacitní poloprovozní rotační odparce, kde dojde k snížení spotřeby organických rozpouštědel, čím se minimalizuje zátěž na životní prostředí.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

- Bezolejová a bezúdržbová vývěva, s tichým chodem. - Pracovní vakuum 0,9 mbar a menší. - Rychlost čerpání 9,5 m3/hod a větší. - Zabudovaný kondenzátor emisí. - Integrovaný kontrolér vakua. - Provedení pro agresivní látky – díly z fluorovaných plastů, pro čerpání agresivních plynů. - Možnost snadného čištění a údržby, včetně snadné výměny opotřebované membrány nebo ventilů.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.