Příloha č. 4 - Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Název veřejné zakázky | Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| Základní identifikační údaje |
| Zadavatel: |
| Název: | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
| Sídlo: | Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5 |
| IČO: | 00216208 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan |
| Dodavatel: |  |
| Název: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel/Fax.: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoby oprávněné jednat za dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Email: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpis oprávněné osoby: | …………………………………………………… | Razítko |
| Titul, jméno, příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Nabídková cena

|  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Nabídková cena: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Prohlášení o nabídkové ceně:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky;

- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné;

- nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění dodavatele nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - dodávce zboží - veřejné zakázky, tedy i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.

Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky

| Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
|  | Zde uveďte přesné označení a typ nabízeného hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| 1) Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty |
| hmotnostní spektrometr typu orbitální pasti |  |
| další nezávislý analyzátor pro provedení izolace iontů pro následný MS/MS sken |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) níže v bodu 2) |  |
| rozsah hmot minimálně 50 – 5.000 m/z |  |
| vysoké rozlišení ≥ 200.000 |  |
| měření s vysokou správností a přesností hmoty < 1 ppm s interní kalibrací |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 3 řády |  |
| rychlost sběru dat minimálně ≥ 40 Hz |  |
| vysoká citlivost v pozitivním módu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 3000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu/kolonu |  |
| iontový zdroj využívající ionizaci elektrosprejem se sprejovací jehlou pro narrow-bore (2.1 mm) a micro-bore (1.0 mm) kolony |  |
| možnost přepínání kladné a záporné polarity v průběhu měření |  |
| robustní ortogonální interface |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  |
| vysokoenergetická kolizní cela pro MS/MS |  |
| vakuová čerpadla potřebná pro zajištění funkčnosti stroje |  |
| dostupné režimy měření: sken produktových iontů, SIM a základní MS sken, měření MS/MS skenu v závislosti na předchozím MS skenu (data dependent acquisition), měření MS/MS skenu bez závislosti na předchozím MS skenu (data independent acquisition), fragmentace všech iontů (all ions fragmentation), fragmentace ve zdroji, monitorování paralelních reakcí (parallel reaction monitoring) |  |
| 2) Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 140 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| 2.1 Čerpadlo mobilní fáze |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 140 MPa |  |
| minimalizovaný mrtvý objem |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,001 – 2,00 ml/min |  |
| možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 2.2 Automatický dávkovač vzorků |
| automatický dávkovač typu FTN |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,01 – 20,0 µl |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% |  |
| opakovatelnost nástřiku vyjádřená jako RSD plochy píku pro nástřik 1 µL kofeinu < 0.5% |  |
| 2.3 Kolonový termostat |
| kolonový termostat minimálně pro 1 kolonu o délce minimálně 150 mm, včetně předkolony |  |
| minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS |  |
| rozsah teplot +25° C až +100°C |  |
| 3) Ovládací počítač s monitorem |
| procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační disk: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2000 MHz |  |
| grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory |  |
| síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x1 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 4) Software |
| software musí řídit celý UHPLC-HRMS systém |  |
| vyhodnocovací software pro identifikaci metabolitů včetně statistických nástrojů a HRMS knihoven |  |
| software pro identifikaci a kvantifikaci proteinů v komplexní biologické matrici s podporou databází vyhledávacích nástrojů SEQUEST, Z-Core, Mascot a Byonic |  |

Vyobrazení nabízeného zařízení

Zde vložte obrázek nabízeného zařízení. Můžete uvést i přímý odkaz na webové stránky, kde je vyobrazení zařízení uveřejněno.

Podpisem tohoto krycího listu potvrzuje dodavatel pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů v nabídce.

V ...................................... dne ................................

……….........................................................................

Jméno a podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR 
či jiné obdobné evidence nebo jméno a podpis osoby/osob 
oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

Údaje o případném zmocnění:

.............................................................................................................

# Comments

Instrukce pro dodavatele:

V tomto sloupci tabulky uveďte konkrétní parametry nabízeného přístroje (ve vhodných případech postačí uvést ANO nebo NE), aby byl zadavatel schopen posoudit splnění veškerých minimálních technických požadavků.

Do nabídky, prosím, vložte dokument bez tohoto komentáře. Komentář vymažte. Děkuji.