Příloha č. 4 - Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Název veřejné zakázky | Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| Základní identifikační údaje |
| Zadavatel: |
| Název: | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
| Sídlo: | Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5 |
| IČO: | 00216208 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan |
| Dodavatel: |  |
| Název: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel/Fax.: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoby oprávněné jednat za dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Email: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpis oprávněné osoby: | …………………………………………………… | Razítko |
| Titul, jméno, příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Nabídková cena

|  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Nabídková cena: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Prohlášení o nabídkové ceně:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky;

- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné;

- nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění dodavatele nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - dodávce zboží - veřejné zakázky, tedy i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.

Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky

| Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
|  | Zde uveďte přesné označení a typ nabízeného tandemového hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| 1) Hmotnostní spektrometr |
| tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) níže v bodu 2) |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného superkritického fluidního chromatografu (UHPSFC) Acquity UPC2 prostřednictvím specializovaného spojení (interface s pre-BPR splitterem a s přídavkem pomocné kapaliny) s ovládáním pomocí jednoho software |  |
| rozsah hmot minimálně 10 – 2.000 m/z |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů |  |
| rychlost skenování kvadrupolů minimálně 20.000 amu/s |  |
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms |  |
| minimální počet SRM ≥ 500/s |  |
| vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 500.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol) |  |
| dva různé iontové zdroje: (1) kombinovaný ESI (ionizace elektrosprejem) / APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku) iontový zdroj pracující s použitím jedné sondy umožňující práci i v oddělených režimech ESI a APCI rychlost přepínání polarity ≤ 15 ms možnost přepínání ESI a APCI režimu během analýzy s rychlostí ≤ 20 ms (2) další univerzální iontový zdroj, který má napětí vloženo mimo kapiláru |  |
| dvojitý ortogonální interface |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  |
| separace a zaostření iontového svazku mimo osu spojené s odstraněním nežádoucích interferencí pomocí vakua |  |
| vysokoefektivní kolizní cela se selektivním zakoncentrováním iontů |  |
| detektor na principu fotonásobiče s dlouhou životností, minimálně 10 let |  |
| vakuové čerpadlo |  |
| dostupné režimy měření: sken produktových iontů, sken produktových iontů se zakoncentrováním iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SRM, SRM kombinovaný s konfirmačním skenem, SRM kombinovaný se skenem pozadí matrice, SIM a základní MS sken |  |
| 2) Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 120 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| 2.1 Čerpadlo mobilní fáze |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 120 MPa |  |
| mrtvý objem < 100 µl |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2,00 ml/min |  |
| možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 2.2 Automatický dávkovač vzorků |
| automatický dávkovač typu FTN |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µl |  |
| možnost rozšíření dávkovaného objemu až na 1000 µl |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% (typický přenos menší než 0,001%) |  |
| 2.3 Kolonový termostat |
| kolonový termostat minimálně pro 1 kolonu o délce minimálně 150 mm |  |
| minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS |  |
| rozsah teplot +25° C až +90°C |  |
| automatická identifikace kolony |  |
| 2.4 Pomocné isokratické čerpadlo pro spojení UHPSFC s MS |
| rozsah průtoku minimálně do 2,00 ml/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač |  |
| řízení z ovládacího software pro celý systém |  |
| 2.5 Dělič toku |
| umožňující spojení UHPSFC s MS |  |
| umožňující dělení toku |  |
| umožňující přídavek pomocné kapaliny |  |
| 3) Ovládací počítač s monitorem |
| procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 3 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační disk: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz |  |
| grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory |  |
| síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x1 slotů: min. 2x v. 3.0 |  |
| počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 4) Software |
| software musí řídit celý UHPLC-MS/MS systém i UHPSFC-MS/MS systém |  |
| musí mít možnost cílené kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu a variabilními možnostmi kalibračních křivek |  |
| musí mít možnost určení parametru poměru signálu k šumu |  |
| musí mít možnost hodnocení poměru dvou SRM přechodů |  |
| musí umožnit výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2 |  |

Vyobrazení nabízeného zařízení

Zde vložte obrázek nabízeného zařízení. Můžete uvést i přímý odkaz na webové stránky, kde je vyobrazení zařízení uveřejněno.

Podpisem tohoto krycího listu potvrzuje dodavatel pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů v nabídce.

V ...................................... dne ................................

……….........................................................................

Jméno a podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR 
či jiné obdobné evidence nebo jméno a podpis osoby/osob 
oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

Údaje o případném zmocnění:

.............................................................................................................

# Comments

Instrukce pro dodavatele:

V tomto sloupci tabulky uveďte konkrétní parametry nabízeného přístroje (ve vhodných případech postačí uvést ANO nebo NE), aby byl zadavatel schopen posoudit splnění veškerých minimálních technických požadavků.

Do nabídky, prosím, vložte dokument bez tohoto komentáře. Komentář vymažte. Děkuji.