TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název | Průtokový cytometr sorter | 1 kus | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | - | - | - |
| Optika a citlivost | počet laserů instalovaných v přístroji | min. 3 | ANO/NE |
|  | lasery prostorově separované, nekolineární | ano | ANO/NE |
|  | požadované vlnové délky a výkon laserů (předmětem hodnocení v rámci A2) Výkon laserů) | 405 nm +/- 5 nm (min. 100 mW) 488 nm +/- 5 nm (min. 50 mW) 640 nm +/- 5 nm (min. 80 mW) | 405 nm +/- 5 nm (HODNOTA mW) 488 nm +/- 5 nm (HODNOTA mW) 640 nm +/- 5 nm (HODNOTA mW) HODNOTA CELKEM nW |
|  | rozložení detektorů pro jednotlivé lasery - min. počty | laser 1 (405 nm): 8 laser 2 (488 nm): 6 laser 3 (640 nm): 3 | HODNOTA |
|  | rychlost akvizice | min. 30 000 událostí/s (uvést) | HODNOTA |
|  | minimální citlivost detekce pro uvedené fluorochromy: | PE < 50 MEFL (nebo MESF) FITC < 90 MEFL (nebo MESF) APC < 25 MEFL (nebo MESF) | HODNOTA |
| Fluidika | fluidika vybavena regulací rychlosti průtoku | ano | ANO/NE |
|  | fluidní systém umožňující měření vzorku | standardní cytometrické zkumavky 5 ml | ANO/NE |
|  | Automatické procedury (start, čístění, vypnutí, příprava na aseptický sort) | ano | ANO/NE |
|  | Detektor vzduchových bublin | ano | ANO/NE |
| Sorting | Systém musí být vybaven automatickým systémem pro ukládání vzorku na sklíčka a do 96 jamkových destiček (předmětem hodnocení v rámci A3) Počet typů destiček pro automatický systém pro ukládání vzorků)) | Ano, uvést další typy/Ne | UVÉST DALŠÍ TYPY DESTIČEK ( a) destička s 384 jamkami, b) destička s 1536 jamkami.)/NEPOSKYTUJE DALŠÍ TYPY DESTIČEK |
|  | Systém umožní sorting do 6-ti zkumavek paralelně (uvést rozmezí rozměrů a objemů kolekčních zkumavek pro 6-way sort) (předmětem hodnocení v rámci A4) Počet typů kolekčních zkumavek pro sorting do 6-ti zkumavek paralelně) | Ano, uvést | UVÉST POČET TYPŮ ZKUMAVEK (např. 1,5ml mikrozkumavky nebo 5ml zkumavky či další, více typů lepší) |
|  | Vyměnitelné sortovací trysky s rozměry | Ano, minimálně v rozmezí 70 – 100 mikrometrů (uvést všechny dostupné rozměry) | HODNOTA |
|  | Indexové třídění - umožňuje zkontrolovat kompletní fenotyp každé jednotlivé události a přiřadit tuto událost ke všem tříděným i netříděným událostem. (předmětem hodnocení v rámci A5) Indexové třídění - umožňuje zkontrolovat kompletní fenotyp každé jednotlivé události a přiřadit tuto událost ke všem tříděným i netříděným událostem) | uvést | ANO/NE (Ano lepší) |
|  | Biologický bezpečnostní box – třída II: Ochrana vnějšího prostředí a operátora před aerosolem obsahujícím biologický materiál – umožňuje práci s primárním materiálem pacientů. („biological safety cabinet class 2“) | ano | ANO/NE |
| Ovládací pracovní stanice | výkonná plně kompatibilní počítačová pracovní stanice dle aktuálních specifikací výrobce, jejíž technické parametry umožňují plné ovládání systému | ano, uvést | HODNOTA |
| Software | integrovaný a plně automatizovaný systém denní kontroly kvality provozu a měření pro monitoring všech parametrů přístroje | ano | ANO/NE |
|  | možnost automatické úpravy nastavení přístroje podle provedené kontroly kvality s ohledem na konzistenci dlouhotrvajících experimentů | ano | ANO/NE |
|  | automatické varování tak, aby při překročení definovaných limitů kontroly kvality při analýze kalibračních kuliček, pokles výkonu laserové excitace nebo pokles citlivosti detekce systém automaticky upozornil uživatele, že je třeba provést údržbu | ano | ANO/NE |
|  | opakované měření mnohobarevných experimentů bez nutnosti denního stanovení kompenzační matice (bez nutnosti měření jednobarevných vzorků nebo kontrol pro znovuvytvoření kompenzační matice pro každý jednotlivý experiment, zároveň umožňující kompenzace již v průběhu měření v reálném čase) | ano | ANO/NE |
|  | vyhodnocovací stanice včetně softwarového vybavení pro sběr a analýzu dat | ano | ANO/NE |
|  | možnost exportu datového souboru FCS2, FCS3, FCS3.1 | ano | ANO/NE |
|  | možnost exportů datových (FCS) souborů podmíněného logickým hradlem, neboli export FCS-dat z vybrané populace | ano | ANO/NE |
|  | software pro sběr (akvizici) a analýzu dat umožňuje přiřazení (unikátního) identifikačního čísla (ID) ke každému měřenému vzorku (z důvodu archivace a zpětné analýzy dat) | ano | ANO/NE |
|  | zařízení umožňuje biexponenciální nebo ekvivalentní zobrazení histogramů u sledovaných parametrů | ano | ANO/NE |
|  | nastavení stop-gate jako logické kombinace několika analyzovaných parametrů s logickým operátorem včetně časového parametru | ano | ANO/NE |
|  | možnost současného měření parametrů výšky, šířky a plochy elektirckého pulzu u všech fluorescenčních parametrů společně s parametrem času. | ano | ANO/NE |
|  | součástí dodávky musí být časově neomezená licence softwaru pro analýzu dat spolupracující s programovacím jazykem R | min. 1 offline licence | HODNOTA |
| Instalace | veškeré stěhovací služby součástí dodávky | ano | ANO/NE |
|  | kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu | ano | ANO/NE |
|  | instalační a operační kvalifikace včetně protokolu | ano | ANO/NE |
|  | zaškolení obsluhy | ano | ANO/NE |
| Servis | cena servisu (předmětem hodnocení v rámci A6) Cena servisní hodiny) | cena za 1 člověko / hodinu | HODNOTA V KČ BEZ DPH |
| CE certifikát | CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Servis | Doklad, že účastník je výrobcem přístroje oprávněn k servisu dodávaného přístrojového vybavení (příp. jeho poddodavatel apod.) (předmětem hodnocení v rámci A7) Autorizovaný servis dodávaného přístroje) | přiložit k nabídce | ANO/NE(Ano lepší) |