# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Fluorescenční mikroskop | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Invertované tělo mikroskopu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Motorizovaný stativ s vestavěným 3-rychlostním motorizovaným ostřením s minimálním krokem maximálně 10 nm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Programovatelná tlačítka na stativu mikroskopu pro ovládání všech motorizovaných komponent mikroskopu a pro volání definovaných softwarových funkcí – spouštění maker, optických konfigurací. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Ve stativu vestavěná zaostřitelná „laser-safe“ Bertrandova čočka s možností současného zobrazení vzorku a zadní apertury objektivu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Ve stativu vestavěná čočka přídavného zvětšení, 1.5x, kódovaná. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Binokulární tubus s okuláry 10x, se zorným polem min. 22 mm, oba s dioptrickou korekcí a odnímatelnými gumovými očnicemi. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Minimálně dva kamerové porty s podporou velikosti zorného pole až 25 mm a s motorizovaným přepínáním optické cesty. Dělení světla: 100 % okuláry/100 % boční port/boční port + okuláry současně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - LED světelný zdroj pro pozorování v procházejícím světle s tzv. fly-eye optikou pro maximálně homogenní osvit zorného pole, včetně centrovatelné polní clony s nastavitelnou velikostí. Paměť nastavení intenzity osvětlení pro každý z objektivů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Motorizovaný objektivový revolver pro min. 6 objektivů, s podporou DIC. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Mechanický XY stolek s ovládáním pro pravou ruku s možností změny ovládání na levou ruku. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Držák pro jamkové destičky a podložní skla. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Univerzální motorizovaný kondenzor vhodný pro pozorování ve světlém poli, fázovém kontrastu a DIC kontrastu. LWD čočka kondenzoru, N.A. min. 0.52, W.D. min. 30 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Objektivy minimálně planfluorové (semi-apochromatické): - 4x, N.A. min. 0.13, W.D. min 16 mm, pro fázový kontrast, - 10x, N.A. min. 0.30, W.D. min 15 mm, pro fázový kontrast, - 20x, N.A. min. 0.45, W.D. min 6.9 mm, pro fázový kontrast, - 40x, N.A. min. 0.60, W.D. min 2.8 mm, pro fázový kontrast, - 100x, N.A. min. 1.30, W.D. min 0.15 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Motorizovaný fluorescenční karusel s minimálně 6 pozicemi, s vestavěnou motorizovanou závěrkou. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Sada alespoň 4 úzkopásmových fluorescenčních filtrů vhodných pro pozorování: DAPI, FITC, mCherry a Cy5 (a obdobné). Velikost filtrů umožňující využití celé plochy snímače kamery, tzn. >25 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - LED diodový fluorescenční zdroj s přímým připojením k mikroskopu (tzn. bez světlovodu), min. 4 samostatné LED moduly s vlnovými délkami kompatibilními s dodávanými FL filtry s plynulou regulací intenzity 0-100 % s krokem max. 1 %, ovládání intenzity a závěrky z dálkového ovladače i ze softwaru. Excitace minimálně v rozsahu 390-620 nm. Možnost nezávislého ovládání jednotlivých LED modulů i všech modulů současně (režim bílého světla). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Univerzální CMOS kamera umožňující snímat v barevném i monochromatickém režimu, s přepínáním režimu ze SW. Nativní rozlišení min. 23 Mpix, alespoň 10bitová hloubka snímaného obrazu v barevném a 12bitová v monochromatickém režimu, min. full-frame velikost čipu. Adaptér pro připojení k mikroskopu podporující velké zorné pole 25 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Společný software pro řízení celého systému – motorizovaného mikroskopu, kamery i FL zdroje: - Uživatelsky nastavitelné grafické rozhraní s možností uložení vlastních profilů. - Ovládací software podporuje multidimenzionální (XYZTCh) formát snímků. - Zobrazení vícerozměrných datasetů (řezy, 3D, čas, spektrum, atd.). - Modul pro měření změn intenzity fluorescence v čase. - Pokročilá analýza obrazu – segmentace obrazu (po jednotlivých fluorescenčních kanálech, přes intenzitu, barevné prostory RGB i HSI), aritmetické operace s binárními vrstvami, automatizované měření velikostí a počtů objektů, měření v ROI, morfologická analýza objektů. - Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Výkonná pracovní stanice - zahrnuje počítač, klávesnici a myš a k nim příslušnou kabeláž, minimální požadavky na počítač: min. 4 jádrový porcesor, ram min. 64 gb, grafická karta min. 2 gb, ssd min. 512 gb, hdd min. 4tb. | Prodávající uvede obchodní název (označení) nabízeného počítače a jeho parametry. |
| - Monitor s úhlopříčkou min. 31“ a rozlišením min. 4K. | Prodávající uvede obchodní název (označení) nabízeného monitoru a jeho parametry. |