Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – Kráječ tkání |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Kráječ tkání |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – Kráječ tkání“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Kráječ tkání pro přípravu aseptických tenkých řezů živých tkání s rovnoměrnou a reprodukovatelnou tloušťkou, minimálním poškozením povrchu a zachovanou architekturou tkáně. Účel zakoupeného zařízení: Ultratenké tkáňové řezy se používají v různých biochemických, farmakologických a toxikologických in vitro studiích a představují vhodnou alternativu k primárním kulturám hepatocytů a 3D jaterních sféroidů.

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kráječ tkání |  |  |
| 1. | Přístroj určený ke zpracování živé tkáně | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Možnost ponoření tkáně do pufru během celého procesu krájení řezů (jak tkáň, tak řezy jsou v průběhu krájení umístěny pod hladinou) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Jednotná a reprodukovatelná tloušťka řezu v rozmezí 100 - 500 µm | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Možnost sterilizace mikrotomu i skleněného rezervoáru pro zachytávání řezů | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Použití nerezových čepelí s dvojitým ostřím | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Chladicí blok součástí zařízení | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Mikronastavení pro jemné doladění je vestavěné a součástí standardní výbavy přístroje | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Samostatné ovládání rychlosti čepele a rychlosti ramene | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Digitálně ovládané řízení rychlosti ramene | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Možnost pracovat ve dvou režimech – buď kontinuální oscilace žiletky během celého procesu krájení, nebo přerušení pohybu žiletky během poloviny každého pracovního cyklu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 12. | Možnost ovládání rychlosti cirkulace kapaliny mezi prostorem řezu a místem, kde dochází k záchytu nařezané tkáně. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 13. | Možnost nouzového zastavení chodu přístroje | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 14. | Vestavěný automatický regulátor napětí pro 110V/220V, 50-60 Hz | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 15. | Možnost připojení externí chladící lázně | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na kompatibilitu

Z důvodu stávajícího vybavení požaduje zadavatel kompatibilitu skleněného rezervoáru pro zachycování tkáňových řezů s rezervoárem z přístroje Krumdieckův kráječ tkání MD 4000.