# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Kryostat | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Rozsah krájení 1-99 µm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Motorizovaný posuv vzorku s nastavitelnou rychlostí. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Nastavení tloušťky řezu vzestupně, tj. do 5 µM síly řezu po 0,5 µM a následně po 10 µM do maximálního rozsahu krájení. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Volitelný min. rozsah teplot v kryokomoře 0 °C až -35 °C, s nastavitelným krokem po 1 °C. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Programovatelné automatické odmražení v minutách. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Odmražení nástavce na vzorek v minutách. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Peltierův článek s min. 2 pozicemi a min. teplotou článku -52 °C. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Dezinfekce kryokomory po každém vzorku pomocí UV světla. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| UV dezinfekce s volitelnou možností dvou časových cyklů (kratší a delší cyklus). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Bezpečností vypnutí dezinfekce. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Antibakteriální úprava povrchu přístroje pro snížení rizika infekce. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ovládání kryostatu pomocí membránových tlačítek umístěných po celém obvodu přístroje, a to z důvodu zvýšení efektivity laboratorní práce, resp. urychlení práce při krájení vzorků. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Filtrační systém a odsávání odpadních vzorků. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístup k HEPA filtru a možnost jeho výměny obslužným personálem bez nutnosti sahat dovnitř do kryokomory nebo přístroj jakkoliv rozebírat. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Základna pro uchycení držáku žiletek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Držák nízkoprofilových a vysokoprofilových žiletek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |