Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka dvoupístového HPLC čerpadla kompatibilního s Acquity UPC2 |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – dodávka dvoupístového HPLC čerpadla kompatibilního s Acquity UPC2“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Název poptávaného zboží

Dvoupístové HPLC čerpadlo kompatibilní s Acquity UPC2

Účel pořizovaného vybavení

Kvartérní čerpadlo pro dodávání přídavné kapaliny do SFC-MS systému umožňující kontinuální změnu poměru až 4 složek kapaliny

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

-pozice pro 4 zásobníky mobilní fáze -umožňuje nízkotlaký čtyřcestný gradient -umožňuje nastavení gradientových křivek včetně lineární, konkávní, konvexní a skokové -umožňuje nastavení gradientu v objemových %, jednotkách pH a podle iontové síly -integrované vakuové odplyňování -volitelný a reprodukovatelný čerpaný průtok od 0,5 do 2,0 ml/min (+/- 1% při použití 100% A) -správnost mísení složek +/- 0.5% od 5 % do 90 % složky v celém rozsahu průtoků s RSD ≤ 0,15% nebo +/- 0,02 min SD -šum na základní linii ≤ 1,0 mAu

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

Požadavky na kompatibilitu

ANO Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím přístrojem Acquity UPC2 - čerpadlo k SFC a ovladatelný softwarem Empower a MassLynx