Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka analytických vah na 5 desetinných míst |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – Analytické váhy na 5 desetinných míst“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Analytické váhy na 5 desetinných míst

Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky

- Maximální váživost [Max] ≥ 50 g - Minimální zatížení [Min] ≤ 1 mg - Odečitatelnost [d] ≤0,01 mg - Ověřitelný dílek [e] ≤1 mg - Opakovatelnost standardní (5% Max) ≤ 0,006 mg - Opakovatelnost standardní (Max) ≤ 0,01 mg - Minimální navážka dle USP ≤ 12 mg - Minimální navážka (U=1%, k=2) ≤ 1,2 mg - Opakovatelnost přípustná (5% Max) ≤ 0,012 mg - Opakovatelnost přípustná (Max) ≤ 0,02 mg - Linearita ≤ ±0,03 mg - Excentrická odchylka ≤ 0,03 mg - Čas stabilizace méně než 10s - Adjustace interní (automatická) - Třída přesnosti (OIML) I - Pracovní teplota +10° ÷ +40°C - Relativní vlhkost prostředí 40% ÷ 80%

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu a zaškolení obsluhy v délce 1 hodiny.