Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - dodávka UV/Vis/NIR spektrometru |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | UV/Vis/NIR spektrometr |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF UK - dodávka UV/Vis/NIR spektrometru“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Předmětem zakázky je dodávka UV/Vis/NIR spektrofotometru pro měření spekter v širokém rozsahu vlnových délek včetně NIR (minimálně 180 – 1 800nm) s velmi vysokým rozlišením, vhodný jak pro vysoce koncentrované roztoky (fotometrický rozsah min 8 Abs), tak vzorky s minimální hodnotou absorbance. Součástí přístroje je i modul na temperování vzorku.

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UV/Vis/NIR spektrometr |  |  |
| 1. | Dvojitý monochromátor typu Littrow | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Systém obsahuje minimálně 2 detektory – jeden pro oblast UV/vis (R6872 nebo R928) a jeden pro oblast NIR (Peltier-Cooled InGaAs Narrow Band detector) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Rozsah vlnových délek minimálně 180 – 1 800 nm | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Držák kyvet (1 referenční + 1 vzorková) pro měření za laboratorní teploty | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Variabilní šířka štěrbiny (přírůstek minimálně 0,01 nm v UV/vis a 0,04 nm v NIR) pro optimální kontrolu rozlišení dat | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Fotometrický rozsah minimálně 8 Abs | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Rozptýlené světlo („stray light“) 0,00007 % T (50 mg/L NaNO2) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Přesnost měření vlnové délky („wavelength accuracy“) ± 0,080 nm (UV/vis) a ±0,300 nm (NIR) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Součástí dodávky je Peltierem chlazený modul pro temperování vzorků pracující v rozsahu minimálně 0 až 100 °C. Požadován je sytém umožňující temperování minimálně 6+6 kyvet najednou (tj. 6 vzorků a 6 referenčních kyvet). Temperování je ovládáno softwarem počítače, který současně umožňuje nastavení měřících programů spektrofotometru a umožňuje tak bez zásahu uživatele měřit např. teplotní mapy v rozsahu celých spekter. Součástí jsou i všechny potřebné doplňkové moduly a software umožňující připojení a plné ovládání tohoto temperovaného držáku. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Součástí dodávky je řídící jednotka PC s Windows 10 LTSC pro ovládání měření a záznam dat, včetně software umožňujícího ovládání přístroje a analýzu naměřených dat. Aktualizace ovládacího software (fungujícího následně i pod Windows 11 LTSC po ukončení podpory Windows 10 LTSC) je garantována po dobu minimálně 10 let. Tato aktualizace je součástí nabídky. Minimální požadavky na PC jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2b. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Výše uvedenými minimálními požadavky není dotčen fakt, že přístroj obsahuje všechny potřebné náležitosti k uvedení do provozu a umožňující rutinní měření absorpčních spekter. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.