# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Automatizovaný chromatografický systém FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) pro separaci a purifikaci biomolekul | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Rozměry systému (půdorys) max. 42,5 x 51,5 cm Uvedené max. přípustné rozměry jsou stanoveny zadavatelem s ohledem na jediné přípustné místo pro umístění přístroje v laboratoři. | Prodávající uvede rozměry (půdorys) nabízeného zboží. |
| Systém bude sloužit k purifikaci proteinů a následné kontrole kvality purifikovaných vzorků. | Prodávající uvede splnění požadavku na zboží. |
| Systém musí splňovat požadavky na automatizovanou kontrolu parametrů separace, reprodukovatelnost výsledků a možnost frakcionace. | Prodávající uvede splnění všech požadavků na zboží. |
| Průtok min. do 25 ml./min. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Systém musí být možné v budoucnu rozšířit o komponenty a instalovat je v místě provozu, resp. systém musí být modulární. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Řídící software splňující požadavky „good laboratory praxtice“ a „good manufacture practice“. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Sběrač malých frakcí, menších než 0,5 ml (mikrozkumavky 0.5ml, 1,5ml a mikrotitrační destičky). | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Biokompatibilita použitých materiálů přicházejících do styku s biologickými vzorky. Materiály, ze kterých je přístroj vyroben, musí být inertní k biologickým vzorkům, nesmí způsobit jejich denaturaci nebo degradaci. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Možnost výměny optické cely detektoru pro nízké koncentrace vzorku. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Maximální tlak uvnitř stanice do 5 MPa. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Nejmenší objem nástřiku do 0,5 ml. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Minimálně dvě současně připojitelné kolony. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Detektor vodivosti. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Možnost připojení dalších detektorů. | Prodávající uvede splnění požadavku na zboží. |