Příloha č. 4 k č.j.: UK3LF/583305/2024

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | UK3LF - Přístroj pro monitorování metabolické aktivity buněk |
| --- | --- |
| URL odkaz zakázky v nástroji E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/contract_display_9368.html |
| Zadavatel |  |
| Obchodní firma nebo název | Univerzita Karlova |
| Sídlo | Ovocný trh 560/5, Staré město, 116 36 Praha 1 |
| IČO, DIČ | 00216208, CZ00216208 |
| Týká se součásti | 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, Vinohrady, 100 00 Praha 10 |
| Výstižný název přístroje | Přístroj pro monitorování metabolické aktivity buněk - zařízení pro měření metabolické aktivity kardiomyocytů a pankreatických beta-buňek a změn v odpovědi na hypoxii a farmakologické stimuly |
| Kód CPV | 38434500-1 - Biochemické analyzátory 38432000-2 - Analytické přístroje 38434000-6 - Analyzátory |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | Přístroj bude umožňovat současné měření buněčné respirace a glykolytického fluxu paralelně v 92 vzorcích v 96-ti jamkovém uspořádání na mikrodestičce. Měření bude probíhat na optickém principu stanovení změn extracelulární acidifikace (pH) a hladiny kyslíku s použitím LED diod a optických sensorů. Absorbční maximum pH sensoru při 470 nm. Emisní maxium pH sensoru při 530 nm. Absorbční maximum kyslíkového senzoru při 530 nm. Emisní maximum kyslíkového senzoru při 650 nm. Hodnoty extracelulární acidifikace a spotřeby kyslíku musí být určeny s časovým rozlišením alespoň 5-8 minut. Měření bude neinvazivní, tj. bez přidání barviv, reportérů nebo prób, a viabilita buněk nesmí být během měření kompromitována. Přístroj bude umožňovat vysoce paralelní měření adherentních buněk bez nutnosti aplikace trypsinu a uvedení buněk do suspenze. Během měření bude přístroj schopen automatické aplikace nejméně 4 různých reagencií ze čtyř nezávislých portů s injektovaným objemem alespoň 25 μL na port. Přístroj bude vybaven teplotním kontrolorem pro udržení měřených vzorků při konstantní teplotě 37 °C s odchylkou nanejvýš ± 0.5 °C. Přístroj bude dodaný se softwarem pro integrovanou analýzu dat, který musí mít možnost exportovat data do MS Excel. Část 1: Kompletní vybavení pro měření metodou patch-clamp Zesilovač: - Módy I-Clamp and V-Clamp - Telegraph mode (Gain, filter, capacitance) - Holding potential range -/+ 1000 mV - Holding current range +/- 200 nA - Výstupní zisk 0.5 to 500 mV/pA - Šum <0.13 pA rms (10 kHz) - Rezistor pro napěťový zámek (True voltage-clamp-resistor) - Kompenzace kapacitance AD/DA převodník: - Výstupní signál +/- 10V - maximální amplituda šumu 20 V - Potlačení šumu (50Hz/60Hz + harmonické frekvence 10kHz), odpověď <1s - Minimální počet vstupních kanálů: 8 (single-ended) - Vzorkovací frekvence1 Hz – 500 kHz - Vstupní rozsah -10.000 V až +10.000 V - Vstupní rezistence >1 M - Výstupní rozpětí -10.000 V to +10.000 V, výstupní impedance <0.5  Mikromanipulátor - mechanický manuální a počítačem-kontrolovaný mikromanipulátor vhodná pro metodu patch-clamp s kompatibilním stojanem Perfuzní systém - počítačem kontrolovaný perfuzní systém (min 8 kanálů) vhodný pro patch- clamp Počítač (desktop s min 1 monitorem + klávesnice + myš – kompatibilní s dodaným software) - Windows 10 Pro (32- or 64-bit) nebo novější - CPU min 2.0 GHz - RAM 4 GB nebo vyšší, monitor rozlišení min 1920 × 1080, min. 3x USB 2.0 Software- Nahrávání a analýza buněčných elektrofyziologických dat, kompatibilní s dodaným AD/DA převodníkem a dodaným PC Anti-vibrační stůl se vzduchovým kompresorem a Faradayovou klecí vhodný pro patch-clamp Stůl:- vzduchové/pneumatické izolátory, minimální velikost 120 × 90 cm s předvrtanými otvory Kompresor a Faradayova klec – kompatibilní s dodaným stolem |
| Počet kusů v dodávce | 1 soubor |
| Celková maximální cena dodávky | 6 518 244,00 Kč bez DPH (slovy: šest milionů pět set osmnáct tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých). |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.