## Ultrazvukový simulátor
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
Simulátor ultrasonografie
Systém pro nácvik ultrazvukového vyšetření a ultrazvukem navigovaných intervenčních procedur.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Specifikace hardware | Torzo dospělého k nácviku ultrazvukového vyšetření srdce, plic a břicha. | [...doplní účastník...]
| Torzo dítěte k nácviku ultrazvukového vyšetření břicha. | [...doplní účastník...]
| Modul k nácviku ultrazvukem navigovaných procedur. | [...doplní účastník...]
| Minimálně 3 cvičné ultrazvukové sondy: sektorová, konvexní a transezofageální. Cvičné ultrazvukové sondy musí mít fyzické proporce a ovládací prvky identické nebo ekvivalentní jako reálné ultrazvukové sondy. | [...doplní účastník...]
| Řídící jednotka (počítač, notebook nebo adekvátní) vybavená klávesnicí, myší, dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou minimálně 27″ a grafickým výstupem pro další monitor nebo projektor (VGA nebo HDMI) | [...doplní účastník...]
| Výškově nastavitelný vozík s řídící jednotkou, integrovaným stolem na figurínu (nebo intervenční modul) a možností uchycení obrazovky a místem pro myš klávesnici. | [...doplní účastník...]
Požadavky na software | Ovládání systému simulující ovládání skutečných ultrazvukových přístrojů, resp. následujících modalit a parametrů: zmrazení a záznam simulovaného zobrazení ve formě statických obrázků nebo videí, nastavení hloubky, šířky a zvětšení simulovaného zobrazení, obrazu, měření, nastavení orientace zobrazení (ze spodu, z vrchu a pravo-levé otočení obrazu), změna barevného spektra obrazu, výměna sondy, nastavení cíleného zobrazení (focus), zobrazovací frekvence frekvence, "time gain compensation", zobrazení anatomických popisů, M mód, zobrazení toků (PW Doppler, CW Doppler, barevný Doppler) | [...doplní účastník...]
| Zobrazení normálních i patologických nálezů s tím, že na obrazovce simulátoru bude možné současně zobrazit odpovídající 3D anatomické zobrazení zobrazované oblasti. | [...doplní účastník...]
Intervenční punkční moduly využívají sondy a jehly. Sonda i jehla musí mít možnost aktivního sledování mimo model i při kontaktu s modelem. V případě jehly musí být k dispozici velmi realistické zobrazení celého průběhu zákroku a možnost pohybu pod ultrazvukem ve všech směrech podle vůle trénujícího.
Výukové moduly | Výukový modul pro samostatný nácvik zacházení se sondami, rozdělený na základní a pokročilé dovednosti, obsahující funkci automatického generování úkolů z knihovny (obsah cvičení se po dokončení mění z knihovny úkolů) | [...doplní účastník...]
| Výukový modul určený pro nácvik vyšetření akutního dospělého pacienta s podezřením na vnitřní krvácení a/nebo v šokovém stavu (protokoly FAST, RUSH) | [...doplní účastník...]
| Nácvik transtorakální echokardiografie umožňující simulaci zobrazení normálního nálezu i nejčastějších patologií na úrovni vyšetření prováděného kvalifikovaným kardiologem. | [...doplní účastník...]
| Nácvik jícnové echokardiografie prováděné u nemocných v akutním stavu. | [...doplní účastník...]
| Nácvik jícnové echokardiografie umožňující simulaci normálních a nejčastějších patologických nálezů na úrovni vyšetření prováděného kvalifikovaným kardiologem. | [...doplní účastník...]
| Nácvik vyšetření plic umožňující zobrazení normálního nálezu i nejčastějších patologií, včetně postižení plic při onemocnění COVID-19. | [...doplní účastník...]
| Nácvik ultrasonografie břicha umožňující simulaci normálních a patologických nálezů na úrovni pokročilého zobrazení prováděného kvalifikovaným specialistou. | [...doplní účastník...]
| Nácvik ultrazvukového vyšetření dětského pacienta zaměření na diagnostiku vnitřního krvácení (eFAST protokol) | [...doplní účastník...]
| Nácvik ultrazvukového vyšetření břicha dětského pacienta umožňující simulaci normálního nálezu a nejčastějších patologií na úrovni pokročilého zobrazení prováděného kvalifikovaným specialistou. | [...doplní účastník...]
| Nácvik ultrazvukem navigované punkce centrální žíly. | [...doplní účastník...]
| Nácvik periferní nervosvalové blokády horní končetiny. | [...doplní účastník...]
Databáze ultrazvukových nálezů | Databáze nejčastějších patologických ultrazvukových nálezů odpovídající výše uvedeným výukovým modulům. | [...doplní účastník...]
Možnosti budoucího rozšíření | Automatické vyhodnocení nácviku ultrazvukového vyšetření v rozsahu modulů uvedených výše. | [...doplní účastník...]
| Možnost dodatečného připojení k online vzdělávacímu, administračnímu a vyhodnocovacímu software, pro hodnocení práce studenta na simulátoru přes jakýkoliv počítač připojený k síti | [...doplní účastník...]
| Možnost rozšíření systému o virtuální realitu a vykonávání úkolů ve virtuálním nemocničním prostředí | [...doplní účastník...]
| Modul pro vytváření neomezeného množství vlastních kardiologických pacientských případů pomocí samostatného nahrání reálných ultrazvuků do systému a následné práce s nimi | [...doplní účastník...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).