Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Předmět plnění splňuje níže uvedené funkce / parametry |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění: …………………………….. |  |
| Specifikace předmětu plnění: | Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| Technické parametry SPECT modulu k MRI skeneru MRS*DRYMAG 7017PW: |  |
| - Modulární a přenosný systém umožňující snadné připojení (přicvaknutí) SPECT modulu způsobem CLIP-ON k MRI bez nutnosti trvalé integrace. Tato technologie musí umožňovat rychle přepínat mezi režimy SPECT/MR pro zvýšení efektivity a snižování nákladů. Musí umožňovat přepínání do několika minut. | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Kolimátor pro myší subjekty | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Kolimátor pro potkaní subjekty: min 1.5 mm prostorové rozlišení a citlivost větší než 1200 cps/MBq | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| - Energetická rozlišovací schopnost fotonů SPECT kamery (FWHM) menší než 10 % | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| - Rozsah energií fotonů SPECT kamery, které lze detekovat v intervalu od 30 keV do 400 keV | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| Technické parametry dalšího vybavení nutného pro funkčnost SPECT modulu: |  |
| - Motorizovaný posun pro postýlky | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Postýlka určená pro myši, kompatibilní se stávajícím MRI (MRI skener MRS*DRYMAG 7017PW) | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Postýlka určená pro potkany, kompatibilní se stávajícím MRI (MRI skener MRS*DRYMAG 7017PW) | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| Výpočetní technika, software – potřebné pro funkčnost SPECT modulu: |  |
| - Pracovní stanice pro akvizici - elektronická řídicí jednotka pro získávání obrazů, která bude schopna obsluhovat SPECT a motorizovaný posun postýlky. | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Rekonstrukční počítačová jednotka, která je schopna rekonstrukce pořízených SPECT obrazů za využití pokročilých algoritmů. | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Řídicí a rekonstrukční software (počet licencí/instalací: 1) Software musí být schopný operovat SPECT, MRI a motorizovanou postýlku. Zároveň musí být schopný rekonstruovat obrazová data pořízené v rámci SPECT. | Doplňte zde ano nebo splňuji) |
| - Software pro analýzu dat. (počet licencí/instalací: 2) Software musí být schopen vytvářet fúzi obrazů pořízených z přístroje SPECT a MRI. Základní úpravy obrazu a statistické metody. | Doplňte zde ano nebo splňuji) |