Tabulka technické specifikace ve formě čestného prohlášení o pravdivosti a splnění všech technických požadavků zadavatele v rámci veřejné zakázky „UHPLC kapalinový chromatograf“

| Název dodavatele (vč. právní formy) |  |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání |  |
| IČ |  |
| Osoba oprávněná jednat |  |

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této nabídce, včetně údajů v níže uvedené tabulce, jsou pravdivé.

| Popis minimálních požadavků zadavatele | Popis konkrétní specifikace nabízeného zboží | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Řídící jednotka |  |  |
| Přístroj obsahuje řídící jednotku |  |  |
| Minimálně 8 ovládacích modulů |  |  |
| Pumpa |  |  |
| Pracovní tlak minimálně 120 MPa |  |  |
| Objem pístu maximálně 10 ul |  |  |
| Rozsah průtoků a tlaků 0,0001 až 3,0000 ml/min (do 120 MPa) 3,0001 až 5,0000 ml/min (do 80 MPa) 5,0001 až 8,0000 ml/min (do 22 MPa) |  |  |
| Přístroj umožňuje automatický oplach pístů |  |  |
| Přístroj je vybaven přepínačem 4 toků mobilních fází ke každé pumpě s možností tvorby gradientu |  |  |
| Odplyňovač mobilní fáze |  |  |
| Odplyňovače mobilních fází minimálně 10 kanálů |  |  |
| Automatický dávkovač |  |  |
| Objem nástřiku vzorku minimálně 0,1 až 50 ul |  |  |
| Kapacita vzorků minimálně 105 pozic pro 2 ml vialky |  |  |
| Rozsah teploty termostatování vzorků minimálně 4 °C až 40 °C |  |  |
| Přenos vzorku (carryover)- počítáno na kafein, UV detekce - maximálně 0,002 % |  |  |
| Kolonový termostat |  |  |
| Automatické přepínání 6 kolon, které je ovládáno ze softwaru |  |  |
| Možnost instalace 6 kolon 250 x 4.6 mm |  |  |
| Rozsah teplot kolonového termostatu minimálně 10 °C pod okolní teplotu až 85 °C |  |  |
| Diode-array detektor |  |  |
| Počet diod minimálně 1024 |  |  |
| Rozsah vlnových délek minimálně 190 až 700 nm |  |  |
| Objem měřící cely maximálně 1 µl |  |  |
| Citlivost minimálně 0,2 * 10-5 AU |  |  |
| Frekvence sběru dat minimálně 200 Hz |  |  |
| Délka optické dráhy detekční cely maximálně 10 mm |  |  |
| Software |  |  |
| Řídící a vyhodnocovací software pro celý UHPLC systém. |  |  |
| Software pro hledání optimálních chromatografických podmínek (mobilní fáze, průběh gradientu mobilních fází, optimální výběr jedné z 6 instalovaných kolon apod.). Kompatibilní s řídícím UHPLC softwarem. |  |  |

V ……………………………… dne ………………………

…………………………………………………………….

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)

V tomto sloupci u konkrétního technického požadavku uveďte, zda Vaše nabídka minimální požadavek zadavatele splňuje (ANO) či nesplňuje (NE).