TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VZMR „UK2LF – Cell counter III"

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název zboží | Cell counter - automatizovaný buněčný analyzátor | 1 kus | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | - | - | - |
|  | Automatizovaný buněčný analyzátor – obrazový cytometr, který provádí vysokorychlostní počítání buněk a stanovení viability | ano | ANO/NE |
|  | Software pro zobrazení a analýzu dat, jejich archivaci a reporting, Kompatibilní s Windows 10 a novější. Neomezená životnost licence. Neomezený počet instalací na PC. | ano | ANO/NE |
|  | Přístroj dokáže počítat suspenzní buňky, přisedlé buňky, CAR-T buňky, a také primární buňky. | ano | ANO/NE |
|  | Proměření celého vzorku najednou, zobrazení polohy buněk ve vzorku. |  |  |
|  | Analyzuje: Počet a polohu buněk ve vzorku, zobrazení celého měřeného vzorku najednou, životaschopnost buněk, vitalitu buněk a profil buněčného cyklu. | ano | ANO/NE |
|  | Typ buněk - savčí | ano | ANO/NE |
|  | Objem vzorku pro analýzu minimálně v rozsahu 1 – 16 μl | ano | HODNOTA |
|  | Rozsah hustoty buněk ve vzorku minimálně 50 000 až 5 000 000 buněk na ml. | ano | HODNOTA |
|  | Rychlost vzorkování minimálně 2 vzorky za minutu – počet + vitalita | ano | HODNOTA |
|  | Využitelná barbiva minimálně: Barvivo(a): - Akridinová oranž - DAPI, - VitaBright-48™ Propidium jodid | ano | HODNOTA |
|  | Objem 1 náplně minimálně v rozsahu 10 až 30 μl | ano | HODNOTA |
|  | - Kapacita: Možnost měření minimálně 8 vzorku najednou. | ano | HODNOTA |
|  | Excitace 3 LED zdroje světla: - S vrcholem 365 nm - S vrcholem 500 nm Bílá LED dioda v tmavém poli | ano | HODNOTA |
|  | Dvoupásmový emisní filtr: 410–450 nm a 520–595 nm | ano | HODNOTA |
|  | Bez nutnosti kalibrace | ano | ANO/NE |
|  | Formáty exportu dat minimálně: .csv, .pdf, .bmp, .tiff, .acs, .fcs | ano | HODNOTA |
|  | Rozměry maximálně: 40 × 40 × 40 cm | ano | HODNOTA |
|  | Hmotnost maximálně: 15 kg | ano | HODNOTA |
|  | Napájecí napětí: 220–240 V ~ 50–60 Hz | ano | ANO/NE |
|  | Součástí dodávky minimálně 25 kusů 1 až 3 komorových analytických sklíček – testovací objem minimálně 1 μl | ano | ANO/NE |
|  | Součástí dodávky minimálně 25 kusů minimálně 8 komorových analytických sklíček – testovací objem minimálně 2 μl | ano | ANO/NE |
|  | Součástí dodávky minimálně 2 ml barvícího činidla AO-DAPI obsahující akridinovou oranž (AO) a 4’,6-diamidino-2-fenylindol (DAPI), k měření buněčné koncentrace a životaschopnosti jaderných živočišných buněk. | ano | ANO/NE |