## Příloha č. 5
Příloha č. 5 zadávací dokumentace
-
Specifikace předmětu plnění
Systém pro komprese hrudníku
Systém pro nepřímou srdeční masáž k zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí při nepřímé srdeční masáži dospělého včetně příslušenství.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Požadované parametry: | Systém s aktivní DEKOMPRESÍ - pro nepřímou srdeční masáž k zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí při nepřímé srdeční masáži | [...doplní účastník...]
| Možnost nastavení frekvence kompresí v rozmezí od 100 do 120 kompresí za minutu, s možností pevného nebo nebo proměnlivého nastavení během činnosti | [...doplní účastník...]
| Možnost nastavení hloubky komprese v rozsahu od 45 mm (tolerance +/- 5 mm) do 55 mm (tolerance +/- 5 mm). | [...doplní účastník...]
| Doba provozu na plně nabitou baterii minimálně 40 minut | [...doplní účastník...]
| Schopnost ukládat data do paměti přístroje | [...doplní účastník...]
| Možnost přenosu dat po zákroku z přístroje do softwaru počítače (data obsahují údaje o zařízení, časový průběh kompresí a souhrnné časové informace o práci uživatele k možnosti kontroly postupu zdravotníků) | [...doplní účastník...]
| Systém radio-transparentní s výjimkou krytu a pístu | [...doplní účastník...]
| Poměr trvání komprese/dekomprese v cyklu 50-50 | [...doplní účastník...]
| Protokol kompresí: 30:2 (30 kompresí následovaných krátkou pauzou pro ventilaci) | [...doplní účastník...]
Ostatní příslušenství: | 2 ks dobíjecích baterií (1 ks v přístroji + 1 ks náhradní) - Doba dobíjení max. 4 hod. Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230 V. Přenosné zavazadlo z lehkého a pevného materiálu s popruhy, které zároveň tvoří pevný ochranný obal s možností nesení v rukách a na zádech (batoh) uzpůsobené pro transport přístroje a příslušenství. | [...doplní účastník...]
Požadované služby při dodání: | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).