TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VZ „UK2LF – Cell sorter" Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje – „automatizovaný multiparametrický buněčný sorter“, který umožňuje vysoce specifickou izolaci populací buněk s molekulárně přesně definovaným fenotypem za účelem následných detailních analýz (např. RNA-seq a NGS) či preparací (např. buněčné kultivace a genetické modifikace). Přístroj bude určen zejména pro výuku protinádorové buněčné imunoterapii, analýzu nádorového mikroprostředí, imunodeficity a autoimunity. Jedná se o průtokový cytometr s minimálně čtyřcestným tříděním buněk, minimálně modrým, fialovým a červeným excitačním laserem a možností detekovat minimálně 9 barev současně dle následujících min. technický parametrů, které musí být dodavatelem splněny:

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název zboží | Cell sorter | 1 kus |  |
| Technická specifikace požadovaných parametrů. | - | - |  |
|  | Nový přístroj | ano |  |
|  | Automatizovaný multiparametrický buněčný sorter | ano |  |
|  | Minimálně 4 cestné třídění buněk – minimálně 4 populace buněk současně | 4 |  |
|  | Minimálně modrým, fialovým a červeným excitačním laserem - 405 nm, 488 nm, 640 nm | 3 |  |
|  | Detekovat minimálně 9 fluorescenčních kanálů/barev současně – minimálně 4x modrá, 3x fialová, 2x červená | 9 |  |
|  | Rychlost průtoku minimálně 30 000 kapek za sekundu | 30 000/s. |  |
|  | Rychlost třídění minimálně 10 000 buněk / sekunda | 10 000/s. |  |
|  | Snímací frekvence minimálně 40 000 událostí za sekundu | 40 000/s. |  |
|  | Automatické nastavení, optimalizace a monitorování toku a odlomení kapek | ano |  |
|  | Automatický systém detekce ucpání třídicích zkumavek | ano |  |
|  | Automatické nastavení zpoždění kapek | ano |  |
|  | Velikost analyzovaných kapek 100 µm, +- 3 µm. Další případné velikosti analyzovaných kapek jsou vítány, ale nejsou obligatorní podmínkou. | ano (případné další velikosti analyzovaných kapek) |  |
|  | Celkové rozměry maximálně 1200 x 60 x 60 cm (bez počítače) | ano |  |
|  | Maximální hmotnost bez počítače 80 kg | Max 80 kg |  |
|  | Excitační laser - fialový: vlnová délka 405 (+/-5nm) | 405 |  |
|  | Excitační laser - fialový: výkon 35 mW a více | Min. 35 |  |
|  | Excitační laser - modrý: vlnová délka 488 (+/-5nm) | 488 |  |
|  | Excitační laser - modrý: výkon 20 mW a více | Min. 20 |  |
|  | Excitační laser - červený: vlnová délka 640 (+/-5nm) | 640 |  |
|  | Excitační laser - červený: výkon 40 mW a více | Min. 40 |  |
|  | Průměr jednotlivých paprsků 9 ±3 μm x 67 ±5 μm | ano |  |
|  | Vstupní vzorek 5,0ml +- 1 ml, polystyrenové nebo polypropylenové zkumavky | 5 |  |
|  | Citlivost minimálně 30 molekul ekvivalentního rozpustného fluorochromu PE (MESF-PE), a 80 molekul MESF-FITC (SPHERO) | ano |  |
|  | Variační koeficient plného píku (FPCV) < 3,0% | < 3 % |  |
|  | Regulace teploty: nastavitelná pomocí softwaru minimálně v krocích 4 °C, 22 °C, 37 °C a 42 °C nebo vypnuto, vždy +- 2°C | ano |  |
|  | Včetně kompatibilního kompresoru pro dodávku a čištění vzduchu. | ano |  |
|  | Včetně čistícího systému, objem minimálně 10 litrů. | ano |  |
|  | Včetně ultrazvukového čističe nástrojů | ano |  |
|  | Včetně PC kompatibilní a optimalizované pro ovládání přístroje a analytický software. Operační systém Windows 11 a vyšší (nebo obdobný OS), s ovládacím SW v češtině, nebo angličtině, s monitorem minimálně 23“, barevnou laserovou tiskárnou a MS Office 2019 a vyšší (nebo obdobný). | ano |  |
|  | Možnost exportu datového souboru FCS2, FCS3, FCS3.1 | ano |  |
|  | Software pro sběr a analýzu dat | ano |  |
|  | Umožňuje biexponenciální nebo ekvivalentní zobrazení histogramů u sledovaných parametrů | ano |  |
|  | Možnost současného měření parametrů výšky, šířky a plochy elektrického pulzu u všech fluorescenčních parametrů společně s parametrem času. | ano |  |
|  | Příkon 230V, 50 Hz, maximálně 2 000 W | ano |  |
|  | Detektor pro forward scatter | ano |  |
|  | Detektor pro side scatter | ano |  |
|  | Citlivost forward scatter i side scatter minimálně 0,5 µm (rozlišeníčástic od šumu) | 0,5 |  |
|  | Čas od zapnutí do začátku testování maximálně 25 minut. | ano |  |
|  | Detektory pro modrý laser: |  |  |
|  | SSC | ano |  |
|  | PE, PI | ano |  |
|  | PE-Cy7 | ano |  |
|  | PE-Cy5, PerCP, PerCPCy5, 7-AAD, BD Horizon Brilliant Blue 700 | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |
|  | FITC, GFP, BD Horizon Brilliant Blue 515, Alexa Fluor® 488 | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |
|  | Detektory pro červený laser |  |  |
|  | APC-Cy7, APC-H7 | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |
|  | APC, Alexa Fluor® 647 | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |
|  | Detektory pro fialový laser |  |  |
|  | BD Horizon Brilliant Violet 786 | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |
|  | BD Horizon V500, BD Horizon Brilliant Violet 510, AmCyan, CFP | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |
|  | BD Horizon V450, Pacific Blue, DAPI, BD Horizon Violet Proliferation Dye 450, BD Horizon Fixable Viability Stain 450, BD Horizon Brilliant Violet 421 | Alespoň 1 z uvedených, nebo funkčně a kvalitativně srovnatelný |  |