Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka vah |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu |  | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Analytické váhy – 2 kusy | 1 |  | 1x KFCHFA 1x KBLV |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Analytické váhy s interní kalibrací, s rozsahem vážení do 220 g a dělením 0,0001 g. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| váživost |  | 220 g |  |
| dílek ověřovací |  | 0,001 g |  |
| dílek zobrazovací |  | 0,0001 g |  |
| rozměr vážní plochy (mm) ø 80 mm |  |  |  |
| minimální zatížení 10 mg |  | ≤ ± 5,0 % |  |
| reprodukovatelnost 0,1 mg |  |  |  |
| třída přesnosti Cejchuschopné měřidlo I.třídy přesnosti |  |  |  |
| kalibrace interní |  |  |  |
| napájení 230V přes adaptér |  |  |  |
| pracovní teplota okolí 10 až 30 °C |  |  |  |
| komunikace RS 232 |  |  |  |
| prostředí normální |  |  |  |
| materiál tělesa váhy kov |  |  |  |
| materiál ochranného krytu proti průvanu sklo |  |  |  |
| počet stupňů filtru 5 |  |  |  |
| jednotky vážení g, ct |  |  |  |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu |  | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-ti místné analytické váhy (citlivost 0.01 mg) |  | 2 | KFLT |
| Popis vybavení |  |  |  |
| semi-mikro váhy s citlivostí 0.01 mg s interní kalibrací. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| Váživost | 52 g/120 g |  |  |
| Dílek | 0.01 mg/0.1 mg |  |  |
| Opakovatelnost (20 g)(std. odchylka) | 0.015 mg |  |  |
| Opakovatelnost (100 g)(std. odchylka) | 0.1 mg |  |  |
| Linearita vážení | ±0.1 mg |  |  |
| Justáž | standardní automatická AutoCal, AutoCal při změně teploty 1,5 °C, 3 hodiny |  |  |
| Automatická dvířka | ne |  |  |
| Jednotky vážení | g, mg, kg, ct ,gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, baht, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Custom Units 1, Custom Unit 2, Custom Unit 3 |  |  |
| Režimy vážení-aplikace | vážení, počítání kusů, procentuálni vážení, dynamické vážení, plnění, sčítaní, formulace, diferenční vážení, peak-hold funkce, stanovení hustoty, kalibrace pipety, statistická kontrola kvality |  |  |
| Čas stabilizace | 0.1 mg: ≤3 vteřiny, 0.01 mg: ≤8 vteřin |  |  |
| Citlivost od teploty | 0.50 ppm / °C |  |  |
| Min. navážka (typická) | 20.0 mg, jemný rozsah (USP, u=0.10%, k=2) |  |  |
| Min. navážka (optimální) | 9.0 mg, jemný rozsah (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d** |  |  |
| Displej | ,7‘’, 14.5 cm (úhlopříčka) barevná, dotyková obrazovka |  |  |
| Komunikační rozhraní | Standardně dodané: 1 USB host, 1 USB device, 1 RS232, Opční sady: 2. RS232, Ethernet |  |  |
| Ideální podmínky | 10 °C – 30 °C, 85% RV, bez kondenzace páry |  |  |
| Napájení | AC Adapter: 100 – 240 VAC 0.6 A 50/60 Hz, AC výstup: 12 VDC 1.5 A |  |  |
| Vážicí miska | Průměr 80 mm |  |  |
| Rozměr | 230 × 393 × 350 mm |  |  |

Tabulka č. 3 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu |  | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Předvážky | 3 |  | KFCHFA |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Elektronické předvážky, s rozsahem vážení do 1000 g a dělením 0,01 g. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| váživost |  | 1000 g |  |
| citlivost |  | 0,01 g |  |
| reprodukovatelnost |  | 0,01 g |  |
| linearita |  | 0,03 g |  |
| rozměr vážní plochy (mm) ø 150 mm |  |  |  |
| Napájení - síťový adaptér nebo baterie |  |  |  |
| jednotky vážení g, |  |  |  |