Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Digitální mikroskopická učebna – Soubor 30 studentských a 1 učitelského mikroskopu propojených pomocí digitální technologie do funkčního celku |  |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry a jejich hodnoty. Nestačí uvést pouze „ano“ nebo „splňuji“, nebo jen zkopírovat požadavky zadavatele apod. |
| Mikroskop pro vyučujícího – 1 ks | Prodávající UVEDE obchodní název nabízeného zboží |
| Robustní mechanicky odolná kovová konstrukce stativu s USB portem | Doplňte |
| Laditelné Koehlerovo osvětlení s integrovanou polní clonou a světelným zdrojem umístěným v zadní části stativu. | Doplňte |
| Kódovaný revolver pro minimálně 6 objektivů. | Doplňte |
| Hrubé/jemné ostření na obou stranách mikroskopu s aretací k zamezení střetu objektivu a sklíčka. | Doplňte |
| Funkce stálého svícení a ECO módu (automatické vypnutí osvětlení při nečinnosti a opětovné rozsvícení pohybem stolku nebo fokusovacími knoflíky). | Doplňte |
| Tlačítka pro snímání obrazu z kamery na obou stranách stativu u fokusovacích knoflíků. | Doplňte |
| Min. 10 W LED zdroj s vyměnitelným zdrojem a automatickým nastavením intenzity světla. | Doplňte |
| Automatická poměrová intenzita světla podle zařazeného objektivu. Bez nutnosti ukládání intenzity světla pro jednotlivé objektivy. | Doplňte |
| Prostorný, ergonomický stolek s povrchem odolným vůči mechanickému poškození, vlhkosti a běžným chemikáliím v rozměrech min. 220x150 mm, rozsah posunu min. 75x50 mm, držák pro dvě mikroskopická sklíčka. | Doplňte |
| Výškově nastavitelný XY ovladač stolku s nastavitelnou tuhostí pohybu stolku. | Doplňte |
| Možnost rozšíření o kódovaný fluorescenční nástavec. Nástavec není předmětem této zakázky, jedná se pouze o možnost rozšíření do budoucna. | Doplňte |
| Protiprachový kryt. | Doplňte |
| Optika: Trinokulární tubus s 30° náklonem, zorné pole min. 23 mm, nastavitelná výšková pozice okulárů ve dvou úrovních, dělení paprsku 50:50. Nekonečná plan achromatická optika: - Objektiv 1x s numerickou aperturou minimálně 0,025 - Objektiv 4x-5x s numerickou aperturou minimálně 0,12 - Objektiv 10x s numerickou aperturou minimálně 0,25 - Objektiv 20x s numerickou aperturou minimálně 0,45 - Objektiv 40x s numerickou aperturou minimálně 0,65 - Objektiv 100x s numerickou aperturou minimálně 1,25. Okuláry 10x, zorné pole min. 23 mm, oba s korekcí dioptrií a očnicemi z měkkého elastického materiálu (guma/silikon, které zajišťují komfortní pozorování i při delším používání a minimalizují tlak na oblast očí. Konstrukce očnic musí umožňovat jejich ohrnutí nebo přizpůsobení pro pohodlné použití s dioptrickými brýlemi. Achromatický-aplanatický kondenzor pro světlé pole s nastavitelnou aperturní clonou a vyklápěcí čočkou pro rozsah zvětšení objektivu 1x-100x. | Doplňte |
| Kamera: - Digitální barevná kamera - Čip CMOS min. 1/2,1“ min. 12 MPx, 3x8 bit/pixel, rychlost snímání min. 30 snímků/s v rozlišení 4K. - Kamera musí umožnit lokální (PC nebo monitor) nebo síťový provoz (LAN volitelně WIFI). - Propojení do sítě musí být umožněno ethernetovým kabelem. - Požadavek na konektory: USB A a C, HDMI, RJ45. - Adaptér pro připojení kamery s optickým členem max. 0,5x. | Doplňte |
| Studentský mikroskop – 30 ks | Prodávající UVEDE obchodní název nabízeného zboží |
| Kovový stabilní stativ s kódovaným objektivovým revolverem pro 5 objektivů s Koehlerovou sadou osvětlení (polní clona, nastavitelný Abbeho kondenzor s aperturní clonou). USB port ve stativu pro připojení power banky nebo nabití mobilního zařízení studenta např. tablet, telefon. | Doplňte |
| Zdroj osvětlení min 3W LED dioda s teplotou min. 5 600 K a životností min. 30 000 hodin. | Doplňte |
| Zásuvka ve stativu pro LED nebo HAL zdroj se snadnou výměnou uživatelem s možností uzamčení (integrovaný světelný zdroj není přípustný). | Doplňte |
| Přepínatelná funkce permanentního a ekonomického svícení – po delší nečinnosti se mikroskop automaticky vypne. | Doplňte |
| Paměť intenzity světla pro každý objektiv. | Doplňte |
| Světelná indikace intenzity světla na stativu. | Doplňte |
| Mechanický stolek s rozsahem pohybu alespoň 75x40 mm, oblými hranami a držákem skel. | Doplňte |
| Integrované madlo pro snadný přenos mikroskopu, možnost navinutí napájecího kabelu do stativu. | Doplňte |
| Rameno instalované k mikroskopu pro vložení displeje nebo tabletu s velikostí 10“-15“, umístění na levé či pravé straně stativu. | Doplňte |
| Možnost rozšíření o fázový kontrast, polarizaci nebo fluorescenci. Uvedené požadavky nejsou předmětem této zakázky, jedná se pouze o možnost rozšíření do budoucna. | Doplňte |
| Protiprachový kryt. | Doplňte |
| Optika: Nekonečná plan achromatická optika: - Objektiv 4x min. numerická apertura 0,10 - Objektiv 10x min. numerická apertura 0,25 - Objektiv 20x min. numerická apertura 0,45 - Objektiv 40x min. numerická apertura 0,65 - Objektiv 100x min. numerická apertura 1,25 Okuláry 10x se zorným polem min. 22 mm s dioptrickou korekcí a očnicemi z měkkého elastického materiálu (guma/silikon), které zajišťují komfortní pozorování i při delším používání a minimalizují tlak na oblast očí. Konstrukce očnic musí umožňovat jejich ohrnutí nebo přizpůsobení pro pohodlné použití s dioptrickými brýlemi. | Doplňte |
| Binokulární tubus s náklonem 25°, zorné pole min. 22 mm, oční rozestup 48 až 75 mm, nastavitelná výšková pozice okulárů ve dvou úrovních, integrovanou digitální kamerou. | Doplňte |
| Kamera: - Čip CMOS min. 1/2,1“ min. 8 MPx, 3x8 bit/pixel, rychlost snímání min. 30 snímků/s v rozlišení 4K. - Kamera musí umožnit lokální (PC nebo monitor) nebo síťový provoz (LAN volitelně WIFI). - Propojení do sítě musí být umožněno ethernetovým kabelem. - Požadavek na konektory: USB A a C, HDMI, RJ45. | Doplňte |
| Síťové prvky |  |
| Dodavatel musí zajistit síťové komponenty (router, switch, Access point) včetně spotřebního materiálu (např. kabelů apod.) k propojení všech mikroskopů a vytvoření plně funkční tzv. digitální učebny. Komponenty musí být na takové technické úrovni, aby bylo možné připojení min. 60 mobilními zařízeními zároveň k jedinému mikroskopu a přenos obrazu byl pro všechny účastníky stále plynulý, bez výpadků. Struktura sítě: studentské a učitelský mikroskop musí být začleněny do jedné sítě. Propojení mikroskopů v síti musí být kabelové. Připojení studentů do digitální učebny musí být plně funkční - bezdrátové (WIFI) a pomocí softwaru prokazatelně kompatibilního s instalovanými mikroskopy. | Doplňte |
| Software PRO 30 STUDENTSKých MIKROSKOPů | Prodávající UVEDE obchodní název nabízeného zboží |
| - Musí být dostupný zdarma z oficiálních obchodů (min. Microsoft Store, Google Play, Apple Store). - Nutná kompatibilita s iOS, Android, Windows. - Musí disponovat základními funkcemi: ovládání kamery, úprava obrázků, měření objektů, anotace, tvorba reportů, otevření min. dvou obrázků a jejich porovnání, tvorba zaostřeného obrázku z více Z rovin, časové snímání, simulace kreslícího ramene. - Ukládání do běžných formátů tiff, jpeg aj. | Doplňte |
| Software vyučujícího – 1 ks | Prodávající UVEDE obchodní název nabízeného zboží |
| - Software musí mít stejné prostředí a funkce jako verze pro studenty. Musí však navíc umožnit ovládat a nastavovat celou učebnu, musí mít veškerá práva k nastavení i pro studenty. - Software musí umožnit vytvoření neomezeného počtu učeben. - Zobrazení jednotlivých mikroskopů musí být ve formě dlaždic/zástupců, které ukazují aktuální obraz z kamery daného mikroskopu. Možnost pojmenování konkrétní dlaždice. - Musí umožnit jednoduché sdílení obrazu z jakéhokoli mikroskopu a streamovat aktuální činnost vyučujícího např. měření konkrétních objektů, které se projeví na všech připojených zařízeních. Schopnost okamžitého vypnutí obrazu ze všech kamer. - Musí mít funkci laserového ukazovátka a prostoru pro aktivní komunikaci (chat se schopností automatického smazání po skončení výuky), upozornění na hlásícího studenta, možnost zadání úkolů a vložení dodatečných souborů např. pdf s doplňujícím testem apod. - Automatické vytvoření adresáře pro konkrétní učebnu ke shromáždění veškerých obrazových dat či souborů. - Možnost při přihlášení studenta do učebny vložit vlastní jméno. - Možnost rozšíření o AI modul pro počítání a konfluenci buněk. - Software a kamera musí být prokazatelně kompatibilní s instalovaným mikroskopem. | Doplňte |
| Pracovní stanice – 1 ks | Prodávající UVEDE obchodní název nabízeného zboží |
| - CPU min. 8 jader, - Passmark min. 30 000 bodů (www.cpubenchmark.net), - min. 16 GB RAM, - min. 2 TB SSD, - grafická karta min. 6 GB RAM, - OS Windows 11 Pro. Klávesnice, myš. Monitor s úhlopříčkou min. 24“. | Doplňte |