Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka nádoby na tekutý dusík pro uskladnění biologických vzorků |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| Nádoba na tekutý dusík pro uskladnění biologických vzorků |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| Objem nádoby nejméně 170 litrů |  |
| Úložná kapacita nádoby nejméně 6 000 kryozkumavek 1,0/2,0 ml |  |
| Statický odpar maximálně 0,8 l/den |  |
| Statická výdrž nejméně 240 dní |  |
| Komplexní elektronický monitorovací sytém vč. barevného dotykového grafického displeje |  |
| Indikátor výšky hladiny, nejméně dva teplotní senzory, programovatelný alarm systém, zobrazení času a typu nádoby |  |
| Součástí dodávky kovové závěsné pořadače pro nejméně 60 ks krabiček na 1,0/2,0ml kryozkumavky |  |
| Součástí dodávky pojezdová kolečka/podvozek s fixací k nádobě, pro bezpečnější transport kontejneru |  |
| Zdravotnický prostředek dle 2017/745, prostou kopii Deklarace konformity v anglickém nebo českém jazyce přiložit |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| NE |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.