TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VZ „UK2LF – Tape station"

Název veřejné zakázky:	„UK2LF – Tape station"

Režim a druh veřejné zakázky: 	Zakázka malého rozsahu na dodávky – otevřená výzva

Čj.: 	UK2LF/656508/2025

Název projektu: 	ERDF kvalita na UK

Číslo projektu: 	CZ.02.02.01/00/23_023/0009064

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro kontrolu kvality nukleových kyselin užívaných zejména při přípravě knihoven pro sekvenování nové generace (Next-generation sequencing – NGS). Přístroj na základě automatické elektroforézy zkvalitní a urychlí přípravu NGS pro obor mikrobiologie. Přístroj musí umožňovat standardizovaný způsob určení kvality RIN a DIN. Přístroj tak umožní demonstraci těchto moderních postupů v pregraduálním studiu a hlubší analýzu dat pro projekty postgraduálního studia, včetně managementu pacienta, vědeckých studií a publikačních výstupů.

Přístroj musí splňovat následující minimální technické parametry:

| Poř. č. | Popis | Požadovaná hodnota Doplňte „ANO“ nebo „SPLŇUJI“ a hodnotu nabízeného parametru | Prokázání plnění technického parametru – odkaz na technický dokument v nabídce, ze kterého bude zřejmé plnění/hodnota nabízeného technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přístroje a výrobce: |  |  |  |
| Prodávající uvede název zboží a výrobce |  | 1 kus |  |
| Technická specifikace požadovaných technických parametrů: |  |  |  |
| 1 | Nový přístroj |  |  |
| 2 | Plně automatické zpracování vzorků bez nutnosti přítomnosti obsluhy. |  |  |
| 3 | Počet současně zpracovávaných vzorků alespoň 1 až 96, volitelně. |  |  |
| 4 | Rychlost zpracování 1 vzorku maximálně 3 minuty i při využití všech kanálů současně |  |  |
| 5 | Detekce vzorků eukariotické i prokariotické RNA a DNA včetně genomické, fragmentované a volné. |  |  |
| 6 | Umožňuje analýzu vzorku o objemu ≤ 2 µl. |  |  |
| 7 | Vzorky v podobě kapek v mikrotitračních destičkách i „zkumavkových stripech“. |  |  |
| 8 | Analýza pouze vzorky obsazených míst na nosiči. Počet obsazených míst je libovoloný. |  |  |
| 9 | Standardizovaný systém pro určení kvality RNA (RIN – RNA integrity number) a DNA (DIN – DNA integrity number). |  |  |
| 10 | Integrovaný pipetovací systém. |  |  |
| 11 | Samostatn elektroforetické dráhy pro každý vzorek zvlášť, z důvodu eliminace vzájemné kontaminace. |  |  |
| 12 | Minimální citlivost analýzy RNA alespoň 100 pg/µl. |  |  |
| 13 | Rozsah velikosti vzorku RNA minimálně 200 až 5 000 nt. |  |  |
| 14 | Minimální citlivost analýzy DNA alespoň 5 pg/µl |  |  |
| 15 | Rozsah velikosti vzorku DNA alespoň 200 až 5 000 bp. |  |  |
| 16 | Minimální citlivost analýzy genomické DNA alespoň 1 ng/µl. |  |  |
| 17 | Rozsah velikosti vzorku genomické DNA alespoň 200 až 50 000 bp. |  |  |
| 18 | Minimální citlivost analýzy volné DNA alespoň 20 pg/µl. |  |  |
| 19 | Rozsah velikosti vzorku volné DNA minimálně 100 až 500 bp. |  |  |
| 20 | Celkové rozměry maximálně 60 x 60 x 60 cm (bez počítače). |  |  |
| 21 | Maximální hmotnost přístroje bez počítače 40 kg. |  |  |
| 22 | Včetně ovládacího a analytického NTB, kompatibilní a optimalizované pro ovládání přístroje a analytického software. Operační systém Windows 11 Pro 64 bit a vyšší, s ovládacím SW v češtině, nebo angličtině, s monitorem s monitorem s rozlišením minimálně 1900 x 1200 px. |  |  |
| 23 | Software pro ovládání přístroje, analýzu dat a reporting. |  |  |
| 24 | Software mimo plné ovládání přístroje automaticky určuje velikost, množství, molaritu, čistotu, RINᵉ, DIN, % cfDNA a ribozomální poměry. Umožňuje porovnání jednotlivých vzorků překrytím (overlay), porovnání výsledků pomocí tabulek a export výsledků minimálně ve formátech *.pdf a kompatibilních s MS WORD. Archivace celé analýzy do jednoho souboru. |  |  |
| 25 | Příkon 230 V ±10 V, 50 Hz, maximálně 2 000 W. |  |  |

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.