Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka spektrofotometrů |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu |  | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometry / 9 kusů | 1 |  | KACH |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Spektrofotometr pro měření absorbance nebo transmitance při jedné vlnové délce. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů, nejméně však 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| počet přístrojů |  | 9 |  |
| maximální rozměry (v x š x h) v mm |  | 320 * 560 * 430 |  |
| jednopaprskový přístroj |  |  |  |
| vyhodnocení výsledků pomocí displeje |  |  |  |
| dobře čitelný displej |  |  |  |
| vodotěsná a lehce omyvatelná ovládací klávesnice |  |  |  |
| měření absorbance při jedné vlnové délce |  |  |  |
| jednoduchá kinetika |  |  |  |
| možnost vkládání standardních kyvet optické délky 10 mm |  |  |  |
| napájení ze sítě |  |  |  |
| rozsah vlnových délek |  | 350 až 1000 nm |  |
| šířka spektrálního pásu |  | ˂7 nm |  |
| přesnost vlnových délek |  | ± 2 nm |  |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu |  | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometr / 3 kusy | 2 |  | KBV |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Spektrofotometr pro viditelnou oblast |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| Počet přístrojů |  | 3 |  |
| Spektrofotometr pro viditelnou oblast, měření v kyvetách, možnost přenosu dat na USB |  |  |  |
| Rozsah nastavení vlnové délky |  | 325 – 1100 nm |  |
| Velikost kyvety |  | 1 cm |  |
| Objem měřeného vzorku |  | 1 - 4 ml |  |
| Možnost přenosu dat na USB |  | USB port |  |

Tabulka č. 3 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu |  | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Stolní spektrofotometr | 3 |  | KFLT |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Malý stolní spektrofotometr pro měření absorbance ve viditelné oblasti. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| Počet přístrojů |  | 1 |  |
| Jednopaprskový optický systém |  |  |  |
| Rozsah vlnových délek |  | 325-1100 nm |  |
| Šířka spektrálního pásu |  | menší než 7 nm |  |
| Přesnost vlnových délek |  | ± 2 nm |  |
| Reprodukovatelnost vlnových délek |  | ± 1 nm |  |
| Rozsah absorbance |  | 0,5 – 190%T |  |
| Linearita absorbance |  | ± 0,010A |  |
| Reprodukovatelnost absorbance |  | 0,002 A |  |
| Rozptýlené světlo |  | 1% T |  |
| Komunikační porty |  | USB |  |
| Držák kyvet standardní 10 mm, možnost rozšíření pro zkumavky do 18 mm |  |  |  |
| Vyjímatelný držák kyvet |  |  |  |

Tabulka č. 4 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu |  | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Malý fotometr | 4 |  | KFCHFA |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Malý stolní spektrofotometr pro měření ve viditelné oblasti. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| spektrofotometr pro měření ve viditelné oblasti |  | 320/325 – 1000 nm |  |
| zdroj světla wolfram-halogenová |  | životnost min 800 h |  |
| typ záření |  | jednopaprskový |  |
| fotometrický rozsah |  | ± 2A |  |
| Šířka štěrbiny |  | < 6nm |  |
| Přesnost vlnových délek |  | ± 2nm |  |
| Fotometrická přesnost |  | ±0.002A (0 - 0.3A) |  |
| Drift |  | <0.002A/Hr |  |
| Variabilní držáky kyvet |  |  |  |
| Klávesnice, display, možnost uložit výsledky na USB disk |  |  |  |