Příloha č. 2_1 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | „MEPHARED 2 – dodávka Biohazard laminárních boxů třídy II (A2)“ Část 1: Biohazard laminární box třídy II (A2) pro práci s cytostatiky a těkavými látkami vč. podstavce a UV lampy – 120 cm |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové IČ: 00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| Biohazard laminární box třídy II (A2) pro práci s cytostatiky a těkavými látkami vč. podstavce a UV lampy – 120 cm |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| Požadavek na dodávku 3 kusů laminárních boxů. |  |
| Biohazard laminární box A2 třídy II vhodný pro práci s GMO a BSL-2 – buněčné i mikrobiologické laboratoře (ochrana vzorku i obsluhy). Přístroj umožní bezpečnou práci s roztoky cytostatik. Pracovní plocha nominální velkosti 1,2 m (120 cm ± 5 cm; vnější rozměr šířky celého přístroje včetně stojanu však nesmí přesáhnout 136 cm). |  |
| Motorizovaný elektrický posun čelního skla – spojené se zapínáním přístroje, přístroj sám pozná správnou pozici skla. Čelní sklo je tvořené z UV-absorbujícího tvrzeného skla. Uživatelsky (jednou osobou) snadné čištění obou stran předního skla – možnost vyklopení celé čelní stěny včetně skla se vzpěrami udržujícími stěnu ve vyklopené poloze pro snadné čištění. |  |
| UV germicidní lampa s časovačem, integrovaná (umístěná na zadní stěně, bočních stěnách či na stropě vnitřního prostoru laminárního boxu). Bezpečnostní vypnutí UV lampy, pokud dojde k otevření čelního skla, nebo blokace otevření čelního skla při rozsvícené UV lampě. |  |
| Napájení laminárního boxu 230 V/50-60 Hz s jištěním 10 A. Pracovní prostor musí být vybaven alespoň dvěma elektrickými zásuvkami s jističem nebo pojistkou (krytí proti stříkající vodě). |  |
| Vzduch vstupující do pracovního prostoru (kontakt se vzorkem) musí být dekontaminován průchodem přes min. HEPA filtr H14 (záchyt částic velikosti 0,1 až 0,3 µm s účinností alespoň 99,999 %). Vystupující vzduch (do místnosti) je dekontaminován min. HEPA filtrem H14 a čištěn uhlíkovým filtrem (záchyt malého množství výparů těkavých látek jako je např. fenol či formaldehyd). Systém se dvěma nezávislými motory (ventilátory). |  |
| Laminární box zajistí kompletní ochranu uživatele před vzduchem s případnou kontaminací cytostatik. Kontaminovaný vzduch z pracovního prostoru prochází přes třetí HEPA filtr pro záchyt cytotoxických, cytostatických a jinak nebezpečných látek (např. CMR látky – karcinogenní, mutagenní a toxické na reprodukční systém) před jeho recirkulací. Tento filtr musí být snadno a bezpečně bezkontaktně uživatelsky vyměnitelný bez nutnosti předchozí dekontaminace laminárního boxu (bag-out systém). Čistota vzduchu v pracovním prostoru ISO 3 dle ISO 14644-1. |  |
| Akustická i vizuální signalizace poruchy (např. sklo ve špatné pozici, nedostatečné proudění, zanesení HEPA filtrů apod.). Automatická regulace ventilátoru při zanášení filtrů. Automatické udržování konstantního proudění uvnitř laminárního boxu (pracovní prostor). Dvouventilátorové provedení boxu s nezávislou regulací hlavního a výstupního ventilátoru. |  |
| Počítadlo provozních hodin (chod přístroje, UV, zbývající životnost HEPA filtrů, chod ventilátorů apod.). |  |
| Vnitřní osvětlení pomocí LED, minimálně 1000 lux s možností plynulé regulace intenzity osvětlení (stmívání). |  |
| Celonerezová neperforovaná pracovní plocha, dělená pro snazší údržbu. Zadní stěna nerezová, boční stěny nerezové nebo prosklené, beze spár. |  |
| Vnitřní i vnější plochy laminárního boxu odolné otěru a čištění dezinfekčními prostředky (např. peroxid vodíku, Ajatin, Sekusept, Desam apod.). Uživatelsky snadné čištění a dezinfekce jak vnitřních prostor, tak čelního skla (celého jeho povrchu). |  |
| Vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým ventilem – ovládání zapnutí/vypnutí plynu na čelním panelu/displeji. Možnost budoucího rozšíření o další vývody pro média (vakuum, jiné plyny apod.). Vývody pro připojení médií (např. plynu) na boční stěně přístroje – musí být možnost volby strany (dle prostorových možností konkrétního umístění přístroje). |  |
| Plynový kahan s piezoelektrickým zapalováním součástí dodávky. Kahan má možnost regulace plamene a má IR senzor (drátový pedál není přípustný). |  |
| Standardní fixní stojan/podstavec pro laminární box s aretovatelnými kolečky pro možné odsunutí přístroje (např. pro snazší napojení médií). |  |
| Součástí dodávky je doprava, nastěhování, instalace a zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy. |  |
| Servisní pokrytí do 48 h v záruční době. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění – viz návrh smlouvy. |  |