Příloha č. 2_6 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka Biohazard laminárního boxu třídy II (A2) vč. podstavce a UV lampy |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové IČ: 00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| Biohazard laminární box třídy II (A2) vč. podstavce a UV lampy – 120 cm, nedělená pracovní plocha |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| Požadavek na dodávku 6 kusů laminárních boxů. |  |
| Biohazard laminární box A2 třídy II vhodný pro práci s GMO a BSL-2 – buněčné i mikrobiologické laboratoře (ochrana vzorku i obsluhy). Pracovní plocha nominální velkosti 1,2 m (120 cm ± 5 cm; vnější rozměr šířky celého přístroje včetně stojanu však nesmí přesáhnout 136 cm). |  |
| Motorizovaný elektrický posun čelního skla – spojené se zapínáním přístroje, přístroj sám pozná správnou pozici skla. Čelní sklo je tvořené z UV-absorbujícího tvrzeného skla. Uživatelsky (jednou osobou) snadné čištění obou stran předního skla – možnost vyklopení celé čelní stěny včetně skla se vzpěrami udržujícími stěnu ve vyklopené poloze pro snadné čištění. |  |
| UV germicidní lampa s časovačem, integrovaná (umístěná na zadní stěně, bočních stěnách či na stropě vnitřního prostoru laminárního boxu). Bezpečnostní vypnutí UV lampy, pokud dojde k otevření čelního skla, nebo blokace otevření čelního skla při rozsvícené UV lampě. |  |
| Napájení laminárního boxu 230 V/50-60 Hz s jištěním 10 A. Pracovní prostor musí být vybaven alespoň dvěma elektrickými zásuvkami s jističem nebo pojistkou (krytí proti stříkající vodě). |  |
| Vstupující vzduch musí procházet přes mechanický prachový předfiltr G3 a následně dekontaminován průchodem přes minimálně HEPA filtr H14 (záchyt částic velikosti 0,1 až 0,3 µm s účinností alespoň 99,999 %). Vystupující vzduch dekontaminován minimálně HEPA filtry H14. Dvouventilátorové provedení boxu s nezávislou regulací hlavního a výstupního ventilátoru. |  |
| Akustická i vizuální signalizace poruchy (např. sklo ve špatné pozici, nedostatečné proudění apod.). Automatická regulace ventilátoru při zanášení filtrů. Automatické udržování konstantního proudění uvnitř laminárního boxu (pracovní prostor). |  |
| Počítadlo provozních hodin (UV, opotřebení filtrů, chod ventilátorů apod.). |  |
| Vnitřní osvětlení pomocí LED, minimálně 1000 lux. |  |
| Celonerezová neperforovaná pracovní plocha, nedělená pro minimalizaci kontaminace mikroorganismy. Zadní stěna nerezová, boční stěny nerezové nebo prosklené, beze spár. |  |
| Vnitřní i vnější plochy laminárního boxu odolné otěru a čištění dezinfekčními prostředky (např. peroxid vodíku, Ajatin, Sekusept, Desam apod.). Uživatelsky snadné čištění a dezinfekce jak vnitřních prostor, tak čelního skla (celého jeho povrchu). |  |
| Vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým ventilem – ovládání zapnutí/vypnutí plynu na čelním panelu/displeji. Možnost budoucího rozšíření o další vývody pro média (vakuum, jiné plyny apod.). Vývody pro připojení médií (např. plynu) je možné na boční stěně přístroje, zezadu, nebo z vrchu. U bočního vyvedení musí být možnost volby strany (dle prostorových možností konkrétního umístění přístroje). Při bočním připojení médií nesmí celková šíře přístroje vč. napojení přesáhnout 136 cm – omezený prostor v laboratoři a hrozící kolize se zdí nebo vedlejším nábytkem. |  |
| Plynový kahan s piezoelektickým zapalováním součástí dodávky. Kahan má možnost regulace plamene a má jak IR senzor, tak bezdrátový pedál. |  |
| Standardní fixní stojan/podstavec pro laminární box s aretovatelnými kolečky pro možné odsunutí přístroje (např. pro snazší napojení médií). |  |
| Součástí dodávky je doprava, nastěhování, instalace a zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy. |  |
| Servisní pokrytí do 48 h v záruční době. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění – viz návrh smlouvy. |  |