TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VZ „UK2LF – Bioanalyzér"

Název veřejné zakázky:	„UK2LF – Bioanalyzér“

Režim a druh veřejné zakázky: 	Zakázka malého rozsahu na dodávky – otevřená výzva

Č.j.:	 	UK2LF/43689/2026

Název projektu: 	ERDF kvalita na UK

Číslo projektu: 	CZ.02.02.01/00/23_023/0009064

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro kontrolu kvality nukleových kyselin. Tento mikrofluidní systém pro kontrolu kvality DNA/RNA slouží k automatizovanému měření délky, množství a kontrole kvality fragmentované DNA nebo PCR produktů, nebo DNA štěpené restrikčními enzymy. Přístroj na základě automatické elektroforézy zkvalitní a urychlí přípravu NGS zejména pro obor molekulární biologie. Přístroj musí umožňovat standardizovaný způsob určení kvality RIN a DIN. Zařízení bude součástí systému přístrojů umožňujícího provádět efektivní a přesnou analýzu nukleových kyselin. Využit bude zejména pro výzkum změn genové exprese související s patofyziologickými procesy provázejícími vznik farmakorezistentní epilepsie.

Přístroj musí splňovat následující minimální technické parametry:

| Popis | Požadovaná hodnota Doplňte „ANO“/“NE“ nebo „SPLŇUJI“/“NESPLŇUJI“ a hodnotu nabízeného parametru | Prokázání plnění technického parametru – odkaz na technický dokument v nabídce, ze kterého bude zřejmé plnění/hodnota nabízeného technického parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. Název zboží: Prodávající uvede obchodní název zboží a výrobce |  |  |
| Bioanalyzér | 1 ks |  |
| 2. Technická specifikace požadovaných technických parametrů: |  |  |
| Nový přístroj |  |  |
| Plně automatické zpracování vzorků bez nutnosti přítomnosti obsluhy. |  |  |
| Počet současně zpracovávaných vzorků alespoň 1 až 16, volitelně. |  |  |
| Rychlost zpracování 1 vzorku maximálně 3 minuty i při využití všech kanálů současně. |  |  |
| Čas přípravy maximálně 10 minut pro pipetování ekvilibračních roztoků nebo gelů (eliminace možné chybovosti). |  |  |
| Detekce vzorků eukariotické i prokariotické RNA a DNA včetně genomické, fragmentované a volné. |  |  |
| Umožňuje analýzu vzorku o objemu do 2 µl. |  |  |
| Vzorky v podobě kapek v mikrotitračních destičkách i „zkumavkových stripech“. |  |  |
| Analýza pouze vzorky obsazených míst na nosiči. Počet obsazených míst je libovolný. |  |  |
| Standardizovaný systém pro určení kvality RNA (RIN – RNA integrity number) a DNA (DIN – DNA integrity number). |  |  |
| Integrovaný pipetovací systém. |  |  |
| Samostatné elektroforetické dráhy pro každý vzorek zvlášť, z důvodu eliminace vzájemné kontaminace. |  |  |
| Minimální citlivost analýzy RNA alespoň 100 pg/µl. |  |  |
| Minimální rozsah velikosti vzorku RNA 100 až 6 000 nt. |  |  |
| Minimální citlivost analýzy DNA alespoň 5 pg/µl. |  |  |
| Minimální rozsah velikosti vzorku DNA 100 až 5 000 bp. |  |  |
| Minimální citlivost analýzy genomické DNA alespoň 1 ng/µl. |  |  |
| Rozsah velikosti vzorku genomické DNA alespoň 200 až 60 000 bp. |  |  |
| Minimální citlivost analýzy volné DNA alespoň 20 pg/µl |  |  |
| Rozsah velikosti vzorku volné DNA minimálně 100 až 500 bp. |  |  |
| Celkové rozměry maximálně 60 x 60 x 60 cm (bez počítače) |  |  |
| Maximální hmotnost přístroje bez počítače 30 kg |  |  |
| Včetně ovládacího a analytického NTB, kompatibilní a optimalizované pro ovládání přístroje a analytického software. Operační systém Windows 11 Pro 64 bit a vyšší, s ovládacím SW v angličtině (nebo v češtině) s monitorem s rozlišením minimálně 1900 x 1200 px. |  |  |
| Software pro ovládání přístroje, analýzu dat a reporting. |  |  |
| Software mimo plné ovládání přístroje automaticky určuje velikost, množství, molaritu, čistotu, RINᵉ, DIN, %cfDNA a ribozomální poměry. Umožňuje porovnání jednotlivých vzorků překrytím (overlay), porovnání výsledků pomocí tabulek a export výsledků minimálně ve formátech *.pdf a kompatibilních s MS WORD. Archivace celé analýzy do jednoho souboru. |  |  |
| Příkon 230 V +-230 V, 50 Hz, maximálně 2 000 W. |  |  |
| Environmentálně šetrný produkt – My Green Lab´s ACT štítek, nebo ekvivalent. |  |  |

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.