Příloha č. 2 - zadávací dokumentace

Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (2DUHPLC) |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Konfigurace systému 2D-UHPLC musí svojí hardwarovou konfigurací prostřednictvím speciálního 2DLC ventilu umožňovat následující módy měření:

- celostní (comprehensive) 2D-LC analýzu (analýza celého obsahu nástřiku první dimenze ve druhé dimenzi)

- frakční (heart cutting) 2D-LC analýzu (analýza vybraného časového úseku analýzy z první dimenze ve druhé dimenzi)

- vícenásobná frakční (multiple-heart cutting) 2D-LC analýzu (uložení vybraných časových úseků z první dimenze do smyček a poté analýza ve druhé dimenzi)

- vysokorozlišující frakční (high resolution sampling) 2D-LC analýzu (využití technologie vícenásobné frakční 2D-LC pro analýzu píku z první dimenze ve druhé dimenzi, možnost kvantifikace i v případě koeluujících látek)

- jednoduchou 1D-LC analýzu

Systém 2D-UHPLC, který je předmětem této veřejné zakázky, musí dále splňovat následující technické parametry:

1) První dimenze

1.1 Čerpadlo mobilní fáze

- binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo

- tlakový limit minimálně 60 MPa

- rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2 ml/min

- mrtvý objem ≤ 120 µl

- vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází

- rozsah pH 2 – 12

1.2 Automatický dávkovač vzorků

- automatický dávkovač typu FTN (flow through needle, dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty)

- volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µl

- kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml

- termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C

- přenos vzorku < 0,004%

1.3 Kolonový termostat

- kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 150 mm

- rozsah teplot alespoň 20°C pod okolní teplotu  až +90°C

- ohřev/chlazení bez nuceného oběhu vzduch

2) Druhá dimenze

2.1 Čerpadlo mobilní fáze

- binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo

- tlakový limit minimálně 120 MPa

- mrtvý objem < 100 µl

- rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2 ml/min

- vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází

- rozsah pH 2 – 12

2.2 Pomocné isokratické čerpadlo

- isokratické čerpadlo s vestavěným odplyňovačem mobilní fáze

- tlakový limit minimálně 60 MPa

- rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2 ml/min

- řízení z ovládacího software pro celý systém

2.3 Kolonový termostat

- kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 150 mm

- rozsah teplot alespoň 20°C pod okolní teplotu  až +90°C

- ohřev/chlazení bez nuceného oběhu vzduchu

2.4 Systém ventilů

- 2D-LC ventil se symetrickými fluidickými cestami umožňující ředění mobilní fáze ve druhé dimenzi bez nutnosti přídavného čerpadla

- ventily propojitelné s 2D-LC ventilem umožňující instalaci minimálně 10 analytických smyček, které disponují symetrickými fluidickými cestami pro mód vícenásobná frakční 2D-LC a vysokorozlišující frakční 2D-LC

- minimálně 1ks ventilu disponující funkcí instalace minimálně 8 ks smyček nebo trap kolonek

- minimálně 1ks ventilu automatizující softwarové přepnutí mezi 1D a 2D

- ventily je možné umístit a řídit jak v termostatech kolon, tak na externích nosičích s integrovaným senzorem úniku kapalin

2.5 UV-VIS detektor

- zdroj světla deuteriová lampa

- vlnová délka nastavitelná v rozsahu minimálně 190-600 nm

- průtoková cela s délkou optické dráhy minimálně 10 mm s objemem cely maximálně 14 µL

- sběr dat s rychlostí minimálně do 100 Hz

- senzor úniku mobilní fáze

- Ovládací počítač s monitorem

- procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark

- pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3

- operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz

- grafická karta: výstup na 2 monitory

- dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce a  jedna do PCIe slotu

- operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele)

- počet interních pozic pro HDD: min. 2x

- počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0

- počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0

- další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI)

- monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS

4) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení

- musí umožňovat kontrolu a nastavení parametrů 2D-LC systému

- musí umožňovat sběr dat a jejich vyhodnocení

- musí umožňovat sledování statusu 2D-LC ventilu v jakémkoliv módu konfigurace (např. plnění konkrétní smyčky analytem a jeho analýzu)

- musí umožňovat modifikovat gradienty (počáteční a koncový stav %) ve druhé dimenzi bez nutnosti manuálního ručního programování

- musí umožňovat kvantifikaci koeluující sloučeniny sečtením intenzit získaných analýzou vysokorozlišující frakční 2D-LC