Příloha č. 4 - Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „B“ Veřejné zakázky „BĚHACÍ ERGOMETR“

Běhací ergometr s měřením silového působení a analýzou kroku/běhu

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na předmět plnění pro část „B“ Veřejné zakázky:

Systémové požadavky:

integrovaný systém měřící 3 složky síly a momentu síly

1x 3D signálový analog/digital zesilovač

4x 3D zátěžové senzory s integrovanou kalibrací k zesilovači

1x mechanický rámový interface pro spojení ergometru s podložkou pro získávání 3D zátěže   Ethernetové propojení systému

Měřící software Arsalis 3D-ForcePlate© software

Měřící parametry:

Silové zatížení max.: Fx, Fy, Fz 10 kN pro každý silový vektor

Rozlišení: nastavitelné (12-375 mN/bit)

Měřící rozsah: nastavitelný (375-12000 N)

Vzorkovací frekvence: nastavitelná (100-1000 Hz)

Digitální signály:

vstup 5V TTL (BNC), synchronizace výstup: 5V CMOS (BNC), nulový vstup: 5V

TTL (BNC) AUX digitální vstup: 5V TTL (BNC), Analogové signály: Fx, Fy, Fz 0…10V (Sub-D 9)

Komunikační protokol: Ethernet interface 10/100 Mbit/s (RJ45)

Software:

Arsalis 3D-ForcePlate© software Function: - monitorování, detekování a ukládání biomechanických parametrů chůze – rozlišení síly pod každou dolní končetinou (pravá/levá) – okamžitá zpětná vazba spojená s vizualizací

Požadavky na operační systém:

Operační systém Windows 7 SP1 / 8 / 10 (32- 64 bit), procesor: min. 2GHz RAM: min. 4GB min. 5GB Interfaces: 1x RS232 or 1x USB Port 1x Ethernet port min. 10/100 Mbps. Datový přenos mezi ergometrem pomocí RS232.