## vyšetření srdce
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer vyšetření srdce
Trenažer vyšetření srdce bude sloužit pro nácvik vyšetření srdce pohledem, pohmatem a poslechem. Figurína simulátoru umožnuje demonstraci fyziologických nálezů a základních srdečních patologií, které budou současně znázorňovány na monitoru.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer vyšetření srdce
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Figurína, monitor, reproduktory
Figurína pro nácvik vyšetření srdce simulující fyziologické a patologické nálezy | Pohled a pohmat: pulzace na velkých cévách, pulzace v prekordiu a srdečního hrotu. | [...doplní dodavatel...]
| Poslech srdce: zabudované reproduktory umožňující vyšetření figuriny klasickým fonendoskopem v doporučených místech pro poslech srdce, reprodukce poslechových nálezů skutečných pacientů. Další požadované parametry: nastavení hlasitosti jednotlivých reproduktorů, plynulé nastavení tepové frekvence, demonstrace nálezů pacientů s chlopenními vadami, srdečním selháním a arytmiemi. Poslechové nálezy bude možné přehrát také pomocí externích reproduktorů, které budou součástí simulátoru. | [...doplní dodavatel...]
Zobazení vyšetřovaných parametrů na monitoru trenažeru | Během nácviku vyšetření srdce bude možné na monitoru trenažeru sledovat následující parametry, které budou synchronní se simulovanou srdeční akcí: ekg, arteriální pulz, žilní pulz, dechová aktivita a fonokardiogafický záznam z poslechových z hlavních poslechových míst na hrudníku | [...doplní dodavatel...]
Ovládání trenažeru | Trenažer bude možné ovládat bezdrátově pomocí tabletu, kterým bude současně možné ovládat oba požadované trenažery. K dispozici bude záložní ovládání pomocí klávesnice a integrovaného monitoru. | [...doplní dodavatel...]
Pojízdný stolek | Figurína, monitor, řídící počítač a reproduktory budou umístněny na jednom stolku vybaveném pojezdem, aby bylo možné jednoduše manipulovat s trenažerem po místnosti. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry, hmotnost | výška max. 1500 mm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 1500 mm | [...doplní dodavatel...]
| hloubka max. 900 mm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 100 kg | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## vyšetření plic
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer vyšetření plic
Trenažer vyšetření plic bude sloužit pro nácvik vyšetření plic poslechem. Přístroj umožní simulaci fyziologického i řady patologických nálezů. Současně bude možné demonstrovat související rtg a CT nálezy.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer pro vyšetření plic poslechem
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
torzo, ovládání, stolek
torzo k nácviku poslechu plic | požadované parametry: zabudované reproduktory umožňující poslech klasickým fonendoskopem, torzo ve vertikální pozici musí umožňovat současný poslech zpředu i zezadu, externí reproduktor, možnost demostrace fyziologických i následujících patologických nálezů: oslabené/vymizelé dýchání nad různými částmi plic, trubicovité dýchání, kontinuální a diskontinuální přídatné plicní zvuky nad různými částmi plic, stridor, pleurální tření, bronchofonie. Trenažer musí umožňovat snadné rozlišení inspiria a expiria. | [...doplní dodavatel...]
ovládání trenažeru | Trenažer bude možné ovládat bezdrátově pomocí tabletu, ke kterým bude možné současně ovládat všechny (3) požadované trenažery. | [...doplní dodavatel...]
zobrazení patologických nálezů | trenažer musí umožňovat zobrazení relevantních rtg a CT nálezů odpovídajících demonstrovaným patologickým poslechovým nálezům jak na obrazovce tabletu tak připojitelného externího zařízení (dataprojetor/LED monitor), které není součástí trenažeru. | [...doplní dodavatel...]
pojízdný stolek | Torzo, řídící počítač a reproduktor budou umístněny na jednom stolku vybaveném pojezdem tak, aby bylo možné jednoduše manipulovat s trenažerem po místnosti. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry, hmotnost | výška max. 1500 mm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 100 mm | [...doplní dodavatel...]
| hloubka max. 1000 mm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 30 kg | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## vyšetření břicha
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer vyšetření břicha (abdominální simulátor)
Trenažer vyšetření břicha bude sloužit pro nácvik vyšetření břicha pohledem, poklepem, pohmatem a poslechem. Model torza trupu umožní nácvik základních vyšetřovacích dovedností a demonstraci fyziologických i patologických nálezů.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer vyšetření břicha
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Torzo, stolek, náhradní díly, transportní obal
Torzo | Realisticky vyhlížející torzo trupu umožňující vyšetření břicha pohledem, poklepem, pohmatem a poslechem. Požadované parametry: znázornění žeber, mečovitého výběžku a horního okraje kosti stydké pro dobrou anatomickou orientaci. Možnost simulace různých fyziologických a patologckých nálezů: hepatomegalie, splenomegalie, zvětšení ledvin, distenze močového měchýře, intraabdominální tumory, pulzace aneuryzmatu aorty, plynatost, ascites, pohybů břišních orgánů. Tyto nálezy musí být demonstrovatelné jak jednotlivě tak jako kombinace různých patologií. Trenažer musí umožňovat i simulaci normálního břišního nálezu. Torzo musí být polohovatelné tak, aby bylo možné provést poklepové vyšetření na boku. | [...doplní dodavatel...]
Transportní obal | Součástí dodávky bude i přiměřený obal (taška/kufr), který umožní snadný transport trenažeru mezi pracovišti. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry, hmotnost (bez stolku) | výška max. 400 mm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 800mm | [...doplní dodavatel...]
| hloubka max. 800 mm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 30kg | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## paracentéza
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer paracentézy
Trenažer punkce a drenáže dutiny břišní pod ultrazvukovou kontrolou.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer paracentézy
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Torzo, stolek, náhradní díly, transportní obal
Torzo | Realisticky vyhlížející torzo trupu se zvýrazněnými anatomickými body umožňující simulaci ascitu a orgánů dutiny břišní. Orgány dutiny břišní a ascites musí být detekovatelná pomocí altrazvuku. | [...doplní dodavatel...]
punkce a drenáž dutiny břišní | Model musí umožnovat nácvik břišní punkce a zavedení břišního drenu pod uz kontrolou. | [...doplní dodavatel...]
Pojízdný stolek | Torzo bude umístěno na pojízném stolku. V případě, že bude mít trenažer vyměnitelné části, bude součástí stolku přiměřený uložný prostor (zásuvka/uzaviratelný box). | [...doplní dodavatel...]
Transportní obal | Součástí dodávky bude i přiměřený obal (taška/kufr), který umožní snadný transport trenažeru mezi pracovišti. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## konečník
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer vyšetření konečníku
Trenažer vyšetření konečníku bude sloužit pro nácvik digitálního vyšetření per rektum. Trenažer bude umožňovat simulaci fyziologických nálezů (u muže i ženy) i nejčastějších patologií.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer vyšetření konečníku
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Trenažer vyšetření konečníku
Požadované parametry | simulace fyziologických nálezů u muže a ženy (prostata, děložní hrdlo), simulace nejčastějších patologií, možnost zavedení prstu do hloubky minimálně 6 cm. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## punkce rameno
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer punkce ramenního kloubu
Výuková pomůcka slouží k nácviku punkce ramenního kloubu
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer punkce ramenního kloubu
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Trenažer punkce ramenního kloubu
Požadované parametry | torzo lidského těla v životní velikosti, možnost punkce subakromiální, akromioklavikulárního kloubu, bicepsové rýhy a glenodiální jamky zpředu i zezadu, elektronický indikátor správnosti punkce. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## punkce koleno
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer punkce kolenního kloubu
Výuková pomůcka slouží k nácviku punkce kolenního kloubu
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažer punkce kolenního kloubu
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Trenažer punkce kolenního kloubu
Požadované parametry | modelčásti dolní končetiny, možnost palpace anatomických bodů a aspirace synoviální tekutiny. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## cévkování muže i ženy
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer zavádění močového katétru u muže a ženy
Trenažer slouží k nácviku zavádění močového katétru u muže a ženy
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Trenažer zavádění močového katétru u muže a ženy
požadované parametry | Nácvik sterilního cévkování močového měchýře na anatomicky věrném mužském i ženském modelu, možnost použití lubrikantu a více diametrů katétrů. | [...doplní dodavatel...]
Pojízdný stolek | Torzo bude umístěno na pojízném stolku. V případě, že bude mít trenažer vyměnitelné části, bude součástí stolku přiměřený uložný prostor (zásuvka/uzaviratelný box). | [...doplní dodavatel...]
spotřební materiál | součásti dodávky bude i spotřební materiál pro 1000 procedur | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## víceúčel oš. simulátor
Technická specifikace nabízeného plnění
Více účelový ošetřovatelský simulátor
Víceúčelový ošetřovatelský simulátor slouží k nácviku základních ošetřovatelských dovedností a základní KPR.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Více účelový ošetřovatelský simulátor
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry simulátoru přímé oftalmoskopie
Ovládací PC systém s přímým oftalmoskopem, dotykovou obrazovkou a modelem hlavy pacienta
požadované parametry | skloubení loktů, zápěstí, kolen a kotníků, ohnutí v pase jako u lidí, mužská a ženská katetrizace močového měchýře, nácvik zavedení žaludeční sondy, klystýru, péče o stomii a dekubity, nácvik základní KPR (zajištění dýchacích cest, UPV srdeční masáž) včetně sledování kvality kompresí hrudníku a umělého dýchání, nácvik subkutánní, intramuskulární a intravenózní injekce. | [...doplní dodavatel...]
doplňky | transportní obal | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## sternum
Technická specifikace nabízeného plnění
anatomický model sterna
anatomický model sterna k vysvětlení techniky hrudní punkce
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
anatomický model sterna
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Simulátor převazu chirurgických
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažér převazů chirurgických operačních ran
Simulátor (trenažér) slouží studentům v rámci preklinické výuky ošetřovatelských výkonů ve zdravotnictví k nácviku specializované ošetřovatelské péče o chirurgické rány s drény, o stomie, o amputát dolní končetiny a o dekubit. Studenti se naučí zásady aseptického postupu při převazu, toiletu (čištění) rány a její definitivní ošetření s fixací sterilního krytí. Trenažér je uložen v transportním kufříku či tašce.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažér převazů chirurgických operačních ran
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry trenažéru převazů chirurgických operačních ran
Torzo lidského těla | model znázorňující krk, torzo a stehna dospělého člověka v životní velikosti | [...doplní dodavatel...]
| model s kůží světlé barvy těla, na který lze obvazy fixovat náplastí | [...doplní dodavatel...]
Pahýl po amputaci | vysoká amputace ve stehně | [...doplní dodavatel...]
Stomie - střevní vývody | vývod tenkého střeva (ileostomie) | [...doplní dodavatel...]
| vývod tlustého střeva (kolostomie) | [...doplní dodavatel...]
Operační (chirurgické) rány | rána po odstranění štítné žlázy - tyreoidektomii | [...doplní dodavatel...]
| rána nad hrudní kostí ve střední čáře - sternotomie s drény | [...doplní dodavatel...]
| rána po odstranění prsní žlázy - masteoktomii s drénem | [...doplní dodavatel...]
| rána po odstranění žlučníku - cholecystektomie s drénem | [...doplní dodavatel...]
| rána po chirurgickém otevření hrudní stěny - torakotomie | [...doplní dodavatel...]
| rána po odstranění ledvin - nefrektomii | [...doplní dodavatel...]
| rána po chirurgickém otevření břiní stěny - laparotomii | [...doplní dodavatel...]
| rána po odstranění červovitého výběžku slepého střeva - apendektomii | [...doplní dodavatel...]
| rána po odstranění dělohy - abdominální hysterektomii | [...doplní dodavatel...]
| rána po odstranění zadní části obratlů - laminektomii | [...doplní dodavatel...]
Dekubit | proleženina v sakrální oblasti | [...doplní dodavatel...]
Minimální obsah nácvikových kurzů | Nácvik aseptického postupu při převazu chirurgické rány s drénem, provedení toilety (čištění) rány a její definitivní ošetření s fixací sterilního krytí. Dále péče o stomie, a o dekubity. | [...doplní dodavatel...]
Součásti balení/dodávky: | model se 14 chirurgickými ranami | [...doplní dodavatel...]
| 1x čistič nečistot 1x čistič od náplastí | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | výška max. 75 cm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 45 cm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 12 kg (bez převozního obalu) | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## pánev
Technická specifikace nabízeného plnění
anatomický model skeletu pánve
anatomický model skeletu pánve k vysvětlení techniky trepanobiopsie
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
anatomický model skeletu pánve
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry simulátoru přímé oftalmoskopie
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Položkový rozpočet
Položkový rozpočet - část 3 - Vyšetřovací a zobrazovací techniky
P.č. | Název | Počet | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1. | Trenažer vyšetření srdce | 2 | ks |  | 0
2. | Trenažer vyšetření plic | 3 | ks |  | 0
3. | Trenažer vyšetření břicha (abdominální simulátor) | 2 | ks |  | 0
4. | Trenažer paracentézy | 1 | ks |  | 0
5. | Trenažer vyšetření konečníku | 1 | ks |  | 0
6. | Trenažer punkce ramenního kloubu | 1 | ks |  | 0
7. | Trenažer punkce kolenního kloubu | 1 | ks |  | 0
8. | Trenažer zavádění močového katétru u muže a ženy | 2 | ks |  | 0
8.1. | spotřební materiál pro 1000 procedur | 1 | sada |  | 0
9. | Víceúčelový ošetřovatelský simulátor | 1 | ks |  | 0
10. | Anatomický model sterna | 1 | ks |  | 0
11. | Trenažér převazů chirurgických operačních ran | 1 | ks |  | 0
12. | Anatomický model skeletu pánve | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH | 0
jedná se o spotřební materiál
nabídkové ceny doplní dodavatel