## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4l dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 12 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Systém na produkci ultračisté vody
pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | sytém na produkci ultračisté vody typu 1 z předupravené vody čerpané ze zásobníku | [...doplní účastník...]
parametry vstupní vody | destilovaná nebo deionizovaná | [...doplní účastník...]
průtok | min. tlak ≥ 0 ( vstup ze zásobníku) | [...doplní účastník...]
parametry výstupní vody |  | [...doplní účastník...]
vodivost výstupní vody: | 0,055 µS | [...doplní účastník...]
rezisitivita: | 18,2 MΩ·cm @ 25 °C | [...doplní účastník...]
TOC: | < 5 ppb | [...doplní účastník...]
částice: | < 1 částice/ml | [...doplní účastník...]
koncový membránový filtr: | 0,22 µm | [...doplní účastník...]
UV lampa: | UV lampa je spotřební materiál vyměnitelný uživatelem v rámci pravidelné údržby systému | [...doplní účastník...]
filtrační patrona: | ano, 1 ks výměna musí být proveditelná uživatelem | [...doplní účastník...]
výkon systému: | min. produkce až 100 l ultračisté vody/den s průtokem 1,5 l/min. | [...doplní účastník...]
systém umožňuje zvolit manuální i nastavitelný objem při odběru ultračisté vody: | ano | [...doplní účastník...]
Další technické parametry
systém umožňuje dokoupení filtru na bázi kolony RPC18 určený pro LC-MS: | ano | [...doplní účastník...]
systém umožňuje dokoupení filtru na bázi ultrafiltrace určeným speciálně pro molekulární biologii s parametry: | ano; Pyrogen Level (EU/mL) < 0.001 RNases (pg/mL) < 1 DNases (pg/mL) < 5 Bacteria (cfu/mL) < 0.1 | [...doplní účastník...]
systém je možné připojit na tlakový i gravitační zdroj předčištěné vody: | ano | [...doplní účastník...]
systém má barevný grafický nastavitelný displej pro snadný odečet údajů: | ano | [...doplní účastník...]
rozměry přístroje: | výška: 50 - 56 cm šířka: 28 - 32 cm hloubka: 26 - 30 cm | [...doplní účastník...]
hmotnost přístroje: | do 12 kg | [...doplní účastník...]
elektrické požadavky: | 10 - 250V (+/- 10 %) 50 - 60hz +/- 10 % | [...doplní účastník...]
kompatibilní s el. sítí v ČR | ano | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 147412
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).