## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4n dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 14 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Autokláv
pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry autoklávu
Typ: | sterilizační zařízení | [...doplní účastník...]
Základní charakteristika: | stolní laboratorní autokláv – horizontální provedení | [...doplní účastník...]
Objem: | min. 25 litrů | [...doplní účastník...]
Rozsah teplot: | min. 105 °C – max. 135 °C | [...doplní účastník...]
Rozsah regulace teploty: | max. 100 °C | [...doplní účastník...]
Pracovní tlak: | 0-325 kPa | [...doplní účastník...]
Automatický provoz: | ano, řízený mikroprocesorem | [...doplní účastník...]
Přednastavené programy: | ano, alespoň 6 | [...doplní účastník...]
Volitelné programy: | ano, alespoň 10 | [...doplní účastník...]
Ovládací panel: | menu v češtině | [...doplní účastník...]
USB port, ethernet port: | ano | [...doplní účastník...]
Možný přímý download: | posledních nejméně 100 cyklů bez speciálního software | [...doplní účastník...]
Flexibilní čidla pro roztoky: | nejméně 2 (dle IEC61010, IEC61010-2-040) | [...doplní účastník...]
Zdroj napájení: | 230V/50 Hz | [...doplní účastník...]
Max. spotřeba elektrické energie: | 200 W | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha přístroje: | š x v x hl (cm) = 50 - 60 x 40-50 x 60 - 65 (cm) | [...doplní účastník...]
| hmotnost : max. 60 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 135000
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).