## Příloha č. 4 - Tech. spec. 1
Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
CO2 Inkubátor
pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | inkubátor s řízenou atmosférou CO2 | [...doplní účastník...]
Vnitřní objem: | 160 až 170 litrů | [...doplní účastník...]
Materiál vnitřního prostoru: | nerezová ocel, slitina nerez/měď, nebo měď | [...doplní účastník...]
Konstrukce: | vzduchový plášť | [...doplní účastník...]
Rozsah regulace CO2 koncentrace: | spodní hranice max. 0,2 horní hranice min. 20 % | [...doplní účastník...]
Přesnost regulace CO2 koncentrace při hodnotě 5 % CO2: | menší nebo rovna ±0,15 % | [...doplní účastník...]
Rozsah regulovaných teplot nad teplotu okolí: | spodní hranice max. +5 °C horní hranice min. +50 °C | [...doplní účastník...]
Přesnost regulace teploty při 37 °C: | menší nebo rovna ±0,1 °C | [...doplní účastník...]
Počet nastavitelných poliček: | větší nebo rovna 3 | [...doplní účastník...]
Dveře zavěšené vpravo | ano | [...doplní účastník...]
Další součástí inkubátoru: | vestavěná UV výbojka | [...doplní účastník...]
Další součástí inkubátoru: | vestavěný duální IR CO2 senzor | [...doplní účastník...]
Další součástí inkubátoru: | vestavěné vnitřní skleněné dveře | [...doplní účastník...]
Další součástí inkubátoru: | barevný dotykový grafický displej, zobrazující a zaznamenávající teplotu a koncentraci CO2, USB port pro přenos dat | [...doplní účastník...]
Napájení: | 220 V - 230 V 50 Hz | [...doplní účastník...]
Vnější rozměry - šířka: | menší nebo rovna 66 cm | [...doplní účastník...]
Příslušenství: | Přesný redukční ventil s dvojstupňovou regulací na tlakovou lahev s CO2 | [...doplní účastník...]
Příslušenství: | hadice k vedení CO2 a příslušný drobný spojovací materiál | [...doplní účastník...]
Příslušenství: | podstavec | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 193700
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 2
Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
CO2 Inkubátor
pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | inkubátor s řízenou atmosférou CO2 | [...doplní účastník...]
Základní charakteristika: | termostat pro statickou kultivaci a skladování vzorků s regulací vnitřní atmosféry CO2 | [...doplní účastník...]
Objem: | min. 160 litrů | [...doplní účastník...]
Regulace CO2: | koncentrace nejméně 0 - 20 % | [...doplní účastník...]
| přesnost regulace +/- 0,15 % | [...doplní účastník...]
Teplotní rozsah: | nejméně + 5 °C až + 50 °C | [...doplní účastník...]
Vnitřní prostor a police: | ano, slitina mědi a nerezu | [...doplní účastník...]
Barevný dotykový displej: | ano | [...doplní účastník...]
USB port: | ano | [...doplní účastník...]
Nezávislá regulace ohřevu dveří: | ano | [...doplní účastník...]
Nezávislá regulace ohřevu dna: | ano | [...doplní účastník...]
Napájení: | 230 V / 50 Hz | [...doplní účastník...]
Vestavěná UV výbojka: | ano | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha přístroje: | šířka max. 90 cm, hloubka 60 - 65 cm, výška 650 - 750 cm, hmotnost bez příslušenství do 95 kg | [...doplní účastník...]
Volitelně vestavěný přepínač na další láhev CO2 | ano | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 162751
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 3
Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
CO2 Inkubátor
Laboratoř buněčných kultivací Ústavu hygieny a preventivního lékařství
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: |  | [...doplní účastník...]
Objem vnitřního prostoru | Min. 150 l | [...doplní účastník...]
Rozsah regulace CO2 koncentrace | Min. 1 - 10 % (případně větší rozsah), krok max. 0,5 % | [...doplní účastník...]
CO2 senzor | Infračervený (IR), sterilizovatelný (bez nutnosti vyjmutí před sterilizací) | [...doplní účastník...]
Vstup CO2 | Přes HEPA filtr | [...doplní účastník...]
Plášť | Vzduchový | [...doplní účastník...]
Relativní vlhkost | min. 95 % při 37 °C | [...doplní účastník...]
Regulace teploty | Min. + 10 °C až + 40 °C nad teplotu okolí (či větší rozsah např. + 5 °C až + 60 °C atd.), krok max. 0,2 °C | [...doplní účastník...]
Teplotní uniformita | Max. ± 0,3 °C při 37 °C | [...doplní účastník...]
Systém ohřevu | Přímý ohřev, bez ventilátoru (pouze přirozená cirkulace vzduchu) | [...doplní účastník...]
Sterilizace | Horkovzdušná (při min. + 180 °C) či H2O2 | [...doplní účastník...]
Vnitřní komora | Zaoblené rohy, z jednoho kusu či beze spár/švů, z nerezové ocele či ze slitiny mědi a nerezu | [...doplní účastník...]
Počet polic v balení | min. 3 | [...doplní účastník...]
Dveře | Dvojité dveře, vnitřní skleněné dveře | [...doplní účastník...]
Napájecí kabel | 230 V, 50 Hz, délka minimálně 1 m, vidlice odpovídající standardům CEE 7/16 "Europlug" EN50075 či CEE 7/7 či CEE 7/17 | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 183100
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).