Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky: | FaF UK – Kapalinový preparativní chromatograf |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení: | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Kapalinový preparativní chromatograf | 1 | KFB |
| Popis vybavení |
| HPLC systém pro preparativní chromatografii |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku na celý HW přístroje (včetně HW řídícího počítače) v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. U binárního čerpadla a MS detektoru provedení preventivní údržby po 1 roce provozu včetně výměny náhradních dílů doporučených výrobcem (písty, těsnění, ventilky, solvent filtry, inline filtry apod.). Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Čerpadlo |
| vysokotlaké binární gradientové čerpadlo | - |
| rozsah průtoků | minimálně 1,00 – 150,00 ml/min. |
| průtok pro celý rozsah beze změny v hardwaru, bez výměny hlav čerpadla | - |
| maximální tlak 400 bar do minimálně 100 ml/min. | - |
| dva integrované ventily pro výběr mobilní fáze (celkem výběr alespoň ze 4 rozpouštědel) | - |
| nastavitelný lineární, konvexní, konkávní a skokový průběh gradientu | - |
| aktivní programovatelný oplach pístů | - |
| Automatický dávkovač a sběrač frakcí |
| integrovaný automatický dávkovač a sběrač frakcí | - |
| nástřik vzorků a sběr frakcí do různých formátů vialek, zkumavek a mikrotitračních destiček | - |
| v autosampleru musí být odděleny analytická a preparativní fluidická cesta | - |
| možnost automatické reanalýzy sebraného vzorku | - |
| nástřik vzorku v rozsahu minimálně 20 µl až 10 ml | - |
| držáky na zkumavky pro sběr frakcí o objemu 10 a 30 ml | - |
| kapacita kolektoru | alespoň 400 zkumavek o průměru 13 mm |
| příslušenství pro uzavření modulu s krytem pro napojení na odtah | - |
| Modul pro kolony a příslušenství |
| přepínací ventily | pro minimálně 2 preparativní a 3 analytické kolony |
| děliče toku mobilní fáze, pasivní dělení s využitím minimálně dvou splitovacích poměrů v rozsahu průtoků 10 – 100 ml/min | - |
| detekce netěsností toku mobilní fáze | - |
| Přídavné čerpadlo, 2 kusy |
| 1. přídavné čerpadlo pro hmotnostní detektor | - |
| 2. čerpadlo pro naředění vzorku před vstupem do kolony (pro zlepšení chromatografie velkého objemu vzorku v silném rozpouštědle) | - |
| izokratická čerpadla | pro průtoky minimálně do 10 ml/min. |
| maximální tlak | min. 400 bar |
| kontrolovaná přes software i ručně z vlastní klávesnice | - |
| Hmotnostní detektor |
| typu jednoduchý kvadrupól | - |
| hmotnostní rozsah | min. 50 – 1 200 m/z |
| ionizace elektrosprejem umožňující přepínání pozitivní a negativní polarity | - |
| rychlost přepnutí polarity ≤ 25 ms | - |
| geometrie iontového zdroje využívající dvojitý orthogonální vstup | - |
| automatické ladění a kalibrace vždy při spuštění bez zásahu obsluhy | - |
| detektor s dlouhou životností na principu fotonásobiče, mimo osu dráhy letu | - |
| příslušenství detektoru musí zahrnovat součásti nutné pro jeho provoz: vakuové čerpadlo | - |
| Detektor diodového pole |
| rozsah vlnových délek | min. 190 - 800 nm |
| jednolampový systém | - |
| spektrální rozlišení | min. 1,2 nm |
| automatický software ošetřující stárnutí lampy | - |
| rychlost sběru dat | min. 80 bodů za sekundu |
| Kolony pro analytické a preparativní účely |
| kolony o rozměru 4,6 x 100 mm, 19 x 100 mm a 30 x 100 mm | - |
| naplněné sorbentem: hybridní stacionární fáze C18 s povrchovým pozitivním nábojem, velikost částic 5 µm | - |
| Generátor dusíku s kompresorem |
| výkon | alespoň 30 l/min. |
| čistota dusíku | minimálně 98 % |
| výstupní tlak | 7 bar |
| Software |
| řízení všech součástí sestavy | - |
| sběr frakcí na základě signálu z MS, UV/VIS | - |
| sběr frakcí pomocí booleanovských operátorů: AND, NOT, BOTH, XOR, pro jeden nebo různé detektory | - |
| automatický výpočet zpoždění kolektoru | - |
| automatický vývoj preparativní metody na základě analytického nástřiku | - |
| softwarové monitorování množství rozpouštědel a množství odpadu | - |
| Počítač – PC |
| Procesor | CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark |
| Pevný disk | Dva HDD 500 GB, 7200 ot., SATA |
| Operační paměť | Min. 16 GB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Síťová karta | Dvě - Integrovaná a přídavná, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x |
| Zvuková karta | Integrovaná |
| Vstupní a výstupní porty | Min. 6x USB 3.0 |
| Optická mechanika | Min. 8xDVD+/- RW |
| Klávesnice USB | USB Full Size, kompatibilní se základní sestavou |
| Myš USB | Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou |
| Operační systém | Microsoft Windows Professional verze 7 nebo vyšší, ENG, předinstalovaný na pevném disku |
| Provedení chassis | Tower |
| BIOS Management | BIOS flash update včetně nastavení BIOS při nefunkčním operačním systému |
| Servis | 4 roky “on-site warranty (parts and labour)” |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu |
| Podpora | Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení |
| Počítač – monitor |
| Velikost úhlopříčky | min 23,5”, poměr stran 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Kontrastní poměr (statický) | 1000:1 |
| Odezva | Max. 6 ms |
| Svítivost | 250 cd/m2 |
| Technologie panelu | IPS |
| Podsvícení | LED |
| Pozorovací úhel | Min. 170 (vertikálně) a min. 170 (horizontálně) |
| Konektory | HDMI + DP |
| Servis | 3 roky „carry in“ |
| Nabídka na přístroj musí obsahovat instalaci, základní zaškolení a dvoudenní aplikační školení na místě. |