Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Fluorimetr |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Fluorimetr |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Fluorimetr s dvojitým monochromátorem jak v excitační tak emisní části s detektory pro měření fluorescence tekutých vzorků v ustáleném stavu i časově rozlišené s možností detekce fosforescence singletového kyslíku (λ=1275 nm) – opět jak v ustáleném stavu tak časově rozlišené. V rámci časově rozlišené fluorescence v rozsahu 220-850 nm je přístroj schopný (po dekonvoluci signálu) detekovat děje s dobou života od min. 10 ps až do 100 ms. Pro excitaci využívá přístroj xenonovou lampu a mikrosekundovou xenonovou výbojku a několik laserových zdrojů. Laserové excitační zdroje musí být vhodné jak pro rychlé procesy (po excitaci minimálně při 375 nm), tak pro detekci singletového kyslíku a spektrálně by měly pokrývat rozsah od 375 nm do 730 nm. Této excitace lze dosáhnout např. sadou laserů s níže specifikovanými vlnovými délkami. Přístroj je také schopný měřit anisotropii. Přístroj obsahuje také veškerou elektroniku a optiku a další komponenty, které umožňuje dosáhnout zmiňovaných požadavků. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| - Automatické polarizátory jak v emisním tak excitačním rameni | Spektrální rozsah min. 250-1500 nm |
| - Dvojitý monochromátor (typ Czerny-Turner) jak pro excitační, tak emisní rameno | Mřížky (grating)vhodné pro: excitaci v rozsahu 250-850 nm emisi v rozsahu: 300-850 nm a 950-1400 nm stray light rejection: min. 10-8 |
| - Citlivost detekce | SNR > 25 000:1 (měřeno jako Ramanovo spektrum vody, λex =350 nm, λem = 397 nm, šířka pásu 5 nm, integrační doba 1 s) |
| - Termoelektricky chlazený detektor (fotomultiplikační trubice, PMT) pro detekci fosforescence singletového kyslíku v ustáleném stavu i časově rozlišené | Spektrální rozsah: 950-1400 nm TTS < 500 ps Dark count < 20 000 cps |
| - Referenční detektor pro kontinuální excitaci pro měření intensity excitace |  |
| - Hybridní PMA detektor kombinující fotomultiplikační trubici (PMT) a lavinovou fotodiodu (avalanche photo diode), který nemá tzv. „afterpulsing“ efekt (nebo je tento efekt silně minimalizován). | Spektrální rozsah min. 220-850 nm FWHM max. 50 ps Dark count < 200 cps |
| - Xenonová lampa (ozone-free) pro kontinuální excitaci | Spektrální rozsah min. 250-900 nm Příkon min. 300 W |
| - Pulsní xenonová výbojka | Spektrální rozsah min. 200-900 nm Šířka pulsu < 1000 ns, energie min. 10 W Frekvence min. 0.1-300 Hz |
| - Pulsní laserové excitační zdroje - Kombinace pulsních laserů s variabilní frekvencí pro vlnové délky 375 nm, 420 nm, 510 nm, 635 nm, 660 nm, 705 nm, 730 nm, které umožňují také kontinuální excitaci. | Laser 375 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 40 ps, energie v kontinuálním módu min. 10 mW, opakovací frekvence až do 40 MHz, energie pulsu (při 40 MHz) 1 mW. Laser 420 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 70 ps, energie v kontinuálním módu min. 30 mW, opakovací frekvence až do 40 MHz, energie pulsu (při 40 MHz) 0.5 mW. Laser 510 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 110 ps, energie v kontinuálním módu min. 40 mW, opakovací frekvence až do 40 MHz, energie pulsu (při 40 MHz) 0.6 mW. Laser 635 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 120 ps, energie v kontinuálním módu min. 100 mW, opakovací frekvence až do 80 MHz, energie pulsu (při 80 MHz) 4 mW. Laser 660 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 90 ps, energie v kontinuálním módu min. 30 mW, opakovací frekvence až do 80 MHz, energie pulsu (při 80 MHz) 1 mW. Laser 705 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 70 ps, energie v kontinuálním módu min. 20 mW, opakovací frekvence až do 80 MHz, energie pulsu (při 80 MHz) 2 mW. Laser 730 nm (± 10 nm): šířka pulsu < 70 ps, energie v kontinuálním módu min. 15 mW, opakovací frekvence až do 80 MHz, energie pulsu (při 80 MHz) 2 mW. |
| - Integrační sféra pro měření kvantových výtěžků fluorescence | Spektrální rozsah min. 250-2000 nm |
| - Automatický výměnný držák pro 4 kyvety (1x1 cm), termoelektricky chlazený se zabudovanou magnetickou míchačkou. | Min. rozsah teplot: -15°C až 110°C |
| - Automatický měnič filtrů se 6 různými cut-off filtry. |  |
| - Adaptér pro navázání výstupu laseru do optických vláken (2 kusy) včetně optického vlákna (2 kusy) a kolimátoru pro vlákno. | Vhodné pro výše definované lasery vlnové délky nad 630 nm. Cutoff optického vlákna < 570 nm |
| - Software pro ovládání přístroje a analýzu dat. Min. jedna licence pro přístroj a jedna další licence pro analýzu dat mimo přístroj. Podpora software po celou dobu životnosti přístroje. | Min. požadavky na software: analýza multiexponenciálních dob života, modely distribuce doby života, anisotropie, globální analýza, TRES, měření spekter v ustáleném stavu. |
| - Počítač, monitor, klávesnice, myš. Varianta All-in-One. Včetně aktuální verze Windows Professional. | Bližší specifikace viz příloha |
| - Doprava, pojištění dopravy |  |
| - Provedení zaškolení osob určených Kupujícím k obsluze přístroje v rozsahu min. 2 školicích bloků trvajících vždy alespoň 5 hodin. |  |