## Příloha č. 4 - Tech. spec. 1
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazená centrifuga na mikrozkumavky
pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie
Označení (model, sériové číslo apod.) |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | Malá laboratorní centrifuga pro dělení kapalných suspenzí biologických materiálů. | [...doplní účastník...]
Základní charakteristika : | Chlazená stolní centrifuga s rotorem na zkumavky 1.5 (2.0) ml a rotorem/adaptérem na zkumavky 0.5 (0.6) ml | [...doplní účastník...]
Typ rotoru : | Úhlový rotor | [...doplní účastník...]
Kapacita rotoru: | Alespoň 24 × 1.5 (2.0) ml vzorkovnice | [...doplní účastník...]
Min. RPM: | 100-1 nebo nižší | [...doplní účastník...]
Max. RPM: | alespoň 14000-1 | [...doplní účastník...]
Max. RCF: | alespoň 20000 x g | [...doplní účastník...]
Doba zrychlení: | 20 sec nebo kratší | [...doplní účastník...]
Doba zpomalení: | 20 sec nebo kratší | [...doplní účastník...]
Rozsah regulace chlazení: | Alespoň v rozsahu - 10 °C až + 40 °C | [...doplní účastník...]
Rychlost zchlazení: | Rychlé předchlazení, z 20 °C na 5 °C do max. 10 minut. | [...doplní účastník...]
Další požadavky na chlazení: | Garance stabilní teploty 5 °C i při maximálních otáčkách | [...doplní účastník...]
Brzda: | Funkce brzdy | [...doplní účastník...]
Časovač: | Minimální rozsah 1 min - 8 hod | [...doplní účastník...]
Hlučnost: | Maximální hlasitost 60 dB | [...doplní účastník...]
Připojení k elektrické síti : | Kompatibilní s elektrickou sítí v České republice | [...doplní účastník...]
Zdroj napájení: | 230 V, 50 - 60 Hz | [...doplní účastník...]
Maximální spotřeba: | 400 W | [...doplní účastník...]
Rozměry přístroje: | výška max. 260 mm šířka max. 350 mm hloubka max 500 mm | [...doplní účastník...]
Váha: | Max. 25 kg včetně příslušenství (tj. včetně rotoru) | [...doplní účastník...]
Další požadavky: | Rotor musí být dodán s krytem zamezujícím rozptylování aerosolů při centrifugaci vzorků. Vestavěný odvod kondenzátu z rotorového prostoru centrifugy | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 118270
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 2
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazená stolní centrifuga
pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry centrifugy
Typ: | Chlazená stolní centrifuga s výkyvnými a úhlovými rotory, závěsy a redukcí na falkony | [...doplní účastník...]
Teplotní rozsah: | min. - 20 až + 40 °C | [...doplní účastník...]
Otáčky: | max. 15000 ot/min | [...doplní účastník...]
Kapacita: | max. 4 x 600 ml | [...doplní účastník...]
Kapacita zkumavek | max. 72 (15 ml) | [...doplní účastník...]
Automatické zamykání a odemykání klávesnice: | ano | [...doplní účastník...]
Programová paměť: | min. 90 | [...doplní účastník...]
Možnost volby rychlostí rozběhu a brždění: | ano | [...doplní účastník...]
Bezúdržbový indukční motor: | ano | [...doplní účastník...]
Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g): | ano | [...doplní účastník...]
Výměnné výkyvné rotory s automatickou identifikací: | min. 4 místný | [...doplní účastník...]
30 místný úhlový rotor pro mikrozkumavky: | min. 15000 ot/min | [...doplní účastník...]
Redukce/adaptéry pro 50 ml falkony s více pozicemi: | až 5 pozic | [...doplní účastník...]
Redukce/adaptéry pro 15 ml falkony s více pozicemi: | min. 13 pozic | [...doplní účastník...]
Závěsy k centrifuze: | ano | [...doplní účastník...]
Mikroprocesorové řízení: | ano | [...doplní účastník...]
Membránová klávesnice: | ano | [...doplní účastník...]
Váha: | 80 - 120 kg | [...doplní účastník...]
Rozměry: | šířka max. 46 cm, hloubka max. 75 cm, výška max. 65 cm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 317421
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 3
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazená stolní centrifuga s rotory
pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie
Označení (model, sériové číslo apod.) |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry chlazené stolní centrifugy
Typ: | Chlazená stolní centrifuga a příslušenství/rotory/redukce | [...doplní účastník...]
Regulace teploty: | Teplotní rozsah od - 20 °C do + 40 °C | [...doplní účastník...]
RPM: | max. 15000 ot/min | [...doplní účastník...]
RCF: | max. 24000 g | [...doplní účastník...]
Brzda: | ano | [...doplní účastník...]
Rychlost: | nejméně 9 rychlostí rozběhu a brždění | [...doplní účastník...]
Další parametry: | automatické zamykání a odemykání víka, paměť nejméně na 50 programů, bezúdržbový indukční motor, mikroprocesorové řízení , výměnné rotory s automatickou identifikací, automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) | [...doplní účastník...]
Technické parametry rotorů
Parametry úhlového rotoru: | 30 mikrozkumavek , min 15000 RPM. Min 24000 RCF | [...doplní účastník...]
Parametry výkyvného rotoru: | Max. kapacita výkyvného rotoru: 4x600 ml , kapacita 72 zkumavek (15 ml, 17x100 mm) | [...doplní účastník...]
Minimální kapacita výkyvného rotoru: | 4 ks kovové válcové závěsy s „uchem“ pro pohodlnější přenášení, 4 ks aerosolové kryty závěsů, 4 ks redukce na 15 ml kónické zkumavky „falkonky“ (50 zkumavek na rotor), 4 ks redukce na 50 ml kónické zkumavky „falkonky“ ( 20 zkumavek na rotor), 4 ks závěsy na mikrotitrační destičky (16 destiček na rotor), 4 ks redukce na PCR destičky a PCR stripy 96 x 0,2 ml (4 destičky na rotor) | [...doplní účastník...]
další možnosti k dokoupení | možnost dokoupení nejméně 8místného cytorotoru | [...doplní účastník...]
Doklad o autorizaci prodávajícího výrobcem k prodeji a servisu jeho výrobků: | ano, požadujeme předložit prostou kopii dokladu v AN nebo ČJ | [...doplní účastník...]
Další technické parametry
Připojení k elektrické síti: | 230 V, 50 – 60 Hz Kompatibilní s elektrickou sítí v České republice | [...doplní účastník...]
Rozměry přístroje: | výška max. 47 cm šířka max. 77 cm hloubka max. 75 cm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 251950
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 4
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazené stolní centrifugy s úhlovými rotory (3 ks)
pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie
Označení (model, sériové číslo apod.) |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry chlazené stolní centrifugy
Typ: | Chlazená stolní centrifuga a příslušenství/rotor a adaptéry na zkumavky 0,5/0,6 ml | [...doplní účastník...]
Regulace teploty : | Teplotní rozsah od - 10 °C do + 40 °C, rychlé předchlazování centrifugy, například z přibližně 21 °C na 4 °C do 10 minut, zaručená teplota 4 °C při maximální rychlosti otáčení | [...doplní účastník...]
max. RPM: | min. 15000 -1 max. | [...doplní účastník...]
max. RCF: | min. 21130 xg | [...doplní účastník...]
Doba zrychlení: | min. 15-20 s | [...doplní účastník...]
Doba zpomalení: | min. 15-20 s | [...doplní účastník...]
Brzda: | ano | [...doplní účastník...]
Technické parametry rotoru
Typ: | úhlový rotor | [...doplní účastník...]
Kapacita: | Max. kapacita rotoru: 24 × 1,5/2,0 ml nádob | [...doplní účastník...]
Adaptéry na zkumavky: | adaptéry pro mikrozkumavky 0,5 ml /0,6 ml, adaptéry pro 0,2 ml PCR zkumavky | [...doplní účastník...]
Časovač: | rozsah 30 s - 9:59 hod, s funkcí trvalého provozu | [...doplní účastník...]
Další technické parametry
Hlasitost | max. 55 dB | [...doplní účastník...]
Připojení k elektrické síti : | Kompatibilní s elektrickou sítí v České republice | [...doplní účastník...]
Zdroj napájení: | 230 V, 50 – 60 Hz | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha přístroje: | výška max. 260 mm, šířka max. 350 mm, hloubka max. 550 mm, hmotnost bez rotoru max. 25 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 ks | 116153.6667
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH za 3 ks | 348461
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 5
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazená stolní centrifuga
pro Laboratoř buněčných kultivací Ústavu hygieny a preventivního lékařství
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry: Chlazená centrifuga
Maximální otáčky: | Minimálně 14 000/min | [...doplní účastník...]
Maximální RCF: | Minimálně 24 000 xg | [...doplní účastník...]
Maximální kapacita: | Minimálně 4 x 250 ml | [...doplní účastník...]
Nastavitelné teplotní rozmezí: | Minimálně - 9 °C až + 40 °C | [...doplní účastník...]
Počet rychlostí rozběhu/brzdění: | Minimálně 8/8 rychlostí, s nastavení doběhu bez brzdy | [...doplní účastník...]
Počet uživatelských programů: | Minimálně 6 | [...doplní účastník...]
Časovač: | Minimálně 1-60 min | [...doplní účastník...]
Blokace uzávěru víka během chodu: | Ano | [...doplní účastník...]
Identifikace rotoru: | Automatická | [...doplní účastník...]
Přepočet otáček/min na RCF: | Automatická | [...doplní účastník...]
Centrifuga musí být kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele: | Rotor výkyvný 4 místný, úhel 90° (výrobce Hettich, kat. č. 1798), rotor výkyvný 6 místný, úhel 90° (výrobce Hettich, kat. č. 1726) a rotor výkyvný 2 místný pro mikrotitrační destičky, úhel 90° (Výrobce Hettich, kat. č. 1770) | [...doplní účastník...]
Klíč na výměnu rotoru: | Pokud je k výměně rotoru potřeba, musí být součástí dodávky | [...doplní účastník...]
Napájecí kabel: | 230 V, 50 Hz, délka minimálně 1 m, vidlice odpovídající standardům CEE 7/16 "Europlug" EN50075 či CEE 7/7 či CEE 7/17 | [...doplní účastník...]
Víko centrifugy: | Součástí balení | [...doplní účastník...]
Technické parametry: Rotor a příslušenství
Rotor: | Rotor s fixním úhlem pro alespoň 24 mikrozkumavek 1,5/2,0 ml umožňující využít maximální RCF, s víčkem | [...doplní účastník...]
Adaptéry a víčka musí být kompatibilní se v současné době dostupným vybavením: rotor výkyvný 4 místný, úhel 90° (výrobce Hettich, kat. č. 1798) a 4 ks závěsů pro rotor (výrobce Hettich, kat. č. 5051) | 4 ks víček pro daný závěs, 4 ks adaptéru na alespoň 7 x 15 ml centrifugačních zkumavek typ "falcon", 4 ks adaptéru min. 20 místný pro zkumavky o rozměru 11*92 mm, 4 ks adaptéru min. 10 místný pro zkumavky o rozměru 16*100 mm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 209752
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 6
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Univerzální chlazená centrifuga na cytometrické zkumavky a mikrozkumavky
pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Provedení: | Stolní | [...doplní účastník...]
Chlazení: | Ano, rozsah minimálně 4° C až 24° C, nastavení po 1° C | [...doplní účastník...]
Nastavení doby centrifugace: | Ano, nastavení po 1 minutě, celková doba centrifugace minimálně od 1 minuty do 60 minut | [...doplní účastník...]
Nastavení akcelerace a decelerace : | Ano, po stupních, minimálně 9 stupňů | [...doplní účastník...]
Definování a uložení uživatelských centrifugačních programů: | Ano, minimálně 10 programů | [...doplní účastník...]
Zvuková signalizace při ukončení centrifugace: | Ano | [...doplní účastník...]
Úhlový rotor na mikrozkumavky 1,5 až 2 ml typu eppendorf a 1,5 ml zkumavky: | Ano, kapacita rotoru minimálně 20 mikrozkumavek o průměru 11 mm, odstředivá síla rotoru do 0 až 20 000 g nastavitelná po 10 g | [...doplní účastník...]
Výkyvný rotor na zkumavky o objemu 5 ml, 10-15 ml a 50 ml: | Ano, adaptéry na zkumavky 12x75 mm (ŠxV) v počtu minimálně 20 zkumavek na rotor, dále adaptéry na zkumavky 17x95 mm (ŠxV) v počtu alespoň 6 zkumavek na rotor a nakonec adaptéry na 50 ml zkumavky 30x115 mm (ŠxV) v počtu alespoň 4 zkumavky na rotor. Odstředivá síla rotoru musí být nastavitelná po 10 g do 2000 g. Hloubka adaptéru nesmí být větší než 80 mm. | [...doplní účastník...]
Záměna rotorů: | Oba požadované rotory musí být snadno vyměnitelné | [...doplní účastník...]
Vnitřek centrifugy: | Nerezový, dezinfikovatelný | [...doplní účastník...]
Systém vyrovnávající disbalanci: | Ano, nastavitelný | [...doplní účastník...]
Automatická identifikace rotoru: | Ano | [...doplní účastník...]
Automatický přepočet otáček rotoru na odstředivou sílu: | Ano | [...doplní účastník...]
Stolek nebo stojan pod centrifugu: | Ano, výška 750 mm +/- 100 mm se zásuvkou nebo jiným úložným prostorem pro dokumentaci a příslušenství, a manipulačním prostorem 500 mm +/- 200 mm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 187542
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 7
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazená stolní centrifuga na cytometrické zkumavky a mikrozkumavky
pro Laboratoř speciálních imunochemických metod Ústavu klinické imunologie a alergologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Provedení: | stolní | [...doplní účastník...]
Chlazení: | Ano, rozsah minimálně 4° C až 24° C, nastavení po 1° C | [...doplní účastník...]
Nastavení doby centrifugace: | Ano, nastavení po 1 minutě, celková doba centrifugace minimálně od 1 minuty do 60 minut | [...doplní účastník...]
Nastavení akcelerace a decelerace: | Ano, po stupních, minimálně 9 stupňů | [...doplní účastník...]
Definování a uložení uživatelských centrifugačních programů: | Ano, minimálně 10 programů | [...doplní účastník...]
Zvuková signalizace při ukončení centrifugace: | Ano | [...doplní účastník...]
Výkyvný rotor na mikrotitrační a kultivační destičky: | Ano, adaptéry na mikrotitrační a kultivační destičky o přibližném rozměru destiček 86x127x17 mm (ŠxDxV). Rotor musí umět točit minimálně dvě destičky zároveň. Požadovaná odstředivá síla od 0 do 2000 g nastavitelná po 10 g. | [...doplní účastník...]
Výkyvný rotor na zkumavky o objemu 10-15 ml: | Ano, adaptéry na zkumavky 17x95 mm (ŠxV) v počtu alespoň 6 zkumavek na rotor. Hloubka adaptéru nesmí být větší než 80 mm. Odstředivá síla rotoru musí být nastavitelná po 10 g do 2000 g. | [...doplní účastník...]
Záměna rotorů: | Oba požadované rotory musí být v centrifuze snadno vyměnitelné | [...doplní účastník...]
Vnitřek centrifugy: | nerezový, dezinfikovatelný | [...doplní účastník...]
Systém vyrovnávající disbalanci: | Ano, nastavitelný | [...doplní účastník...]
Automatická identifikace rotoru: | Ano | [...doplní účastník...]
Automatický přepočet otáček rotoru na odstředivou sílu: | Ano | [...doplní účastník...]
Stolek nebo stojan pod centrifugu: | Ano, výška 750 mm +/- 100 mm se zásuvkou nebo jiným úložným prostorem pro dokumentaci a příslušenství, a manipulačním místem 500 mm +/- 200 mm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 186945
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 8
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Nechlazená centrifuga
pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | Nechlazená centrifuga - nový přístroj | [...doplní účastník...]
chlazení | nechlazená | [...doplní účastník...]
počet dosahovaných otáček | min. 13 000 RPM | [...doplní účastník...]
počet vzorků | min. 24 | [...doplní účastník...]
objem | 1,5 - 2,0 ml pro zkumavky eppendorf | [...doplní účastník...]
volitelný počet otáček | ano | [...doplní účastník...]
časovač | ano | [...doplní účastník...]
součástí dodávky musí být | rotor pro min. 24 zkumavek objemu 1,5 - 2,0 ml, s rotorem kompatibilní víčko bránící úniku aerosolu | [...doplní účastník...]
rozměry: výška x šířka x hloubka | výška max. 330 mm, šířka max. 330 mm, hloubka max. 360 mm | [...doplní účastník...]
hmotnost | max. 20 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 45200
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 9
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Chlazená centrifuga
pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | chlazená centrifuga - nový přístroj | [...doplní účastník...]
počet dosahovaných otáček | min. 13 000 RPM | [...doplní účastník...]
počet vzorků | min. 24 | [...doplní účastník...]
objem jednoho vzorku | 1,5 - 2,0 ml pro zkumavky eppendorf | [...doplní účastník...]
volitelný počet otáček | ano | [...doplní účastník...]
časovač | ano | [...doplní účastník...]
součást dodávky musí být | rotor pro min. 24 zkumavek (1,5 - 2 ml), s rotorem kompatibilní víčko bránící úniku aerosolu | [...doplní účastník...]
chlazení | centrifuga musí umožnit během centrifugace zchlazení na min 4 °C | [...doplní účastník...]
rozměry výška x šířka x hloubka | max. 400 mm x max. 700 mm x max. 700 mm | [...doplní účastník...]
hmotnost | max. 80 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 124700
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Příloha č. 4 - Tech. spec. 10
Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Minicentrifuga
pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | Minicentrifuga - nový přístroj | [...doplní účastník...]
Malá kompaktní, snadno přenositelná centrifuga | ano | [...doplní účastník...]
Požadované příslušenství | rotor nebo snadno vyměnitelné rotory pro min. 16 mikrozkumavek (2 stripy) o objemu 0,2 ml a pro min 6 zkumavek o objemu 1,5-2 ml | [...doplní účastník...]
Dosažitelné otáčky | min. 5500 RPM | [...doplní účastník...]
Max. rozměry | 200 mm x 200 mm x 200 mm | [...doplní účastník...]
Max. hmotnost | 2 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 6500
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).