Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Lyofilizátor |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Lyofilizátor |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Lyofilizátor (3 x 250mm unheated shelves, 12 flask attachments, acrylic drying chamber). Standartní lyofilizátor v provedení na laboratorní stůl. Používá se pro sušení mrazem nebo vakuové vymrazování, což je výhodná a šetrná metoda izolace a sušení produktů z vodných roztoků, především peptidového charakteru. Tento přístroj bude využíván pro izolace a sušení peptidových nosičů a chráněných aminokyselin, popř. i jiných molekul vyžadujících velmi nízké teploty, a zároveň jej budou využívat i další aktivity projektu (např. při sušení vodných roztoků silně hydrofilních fotosensitizérů a příprava lipidových membrán). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní dispozice | tři nevyhřívané police z nerezové oceli nebo hliníku s průměrem přibližně 265 mm, vzdálenost mezi policemi přibližně 79 mm; 230 V/50 Hz |
| Sušicí komora | akrylátová sušicí komora o průměru přibližně 300 mm a vnitřní výšce 295 mm, s transparentní folií k zachycení ev. úlomků, 12x ventil pro připojení baněk, přístroj umožňuje sušení v baňkách s kulatým dnem a širokohrdlých lahvičkách, gumové ventily 29/32 pro připojení baněk |
| Základní deska lyofilizátoru | požadujeme |
| Kapacita a objem ledu | Kapacita ledu 4 kg/24 h, objem 4 l |
| Kondenzor | objem kondenzoru min. 6,5 l, pracovní teplota přibližně -85 °C, odtokový ventil pro rozmraženou vodou; chladivo není na bázi CFC a HCFC |
| Alarm pro signalizaci přetížení/poruchy | Požadujeme |
| Displej | přehledný grafický a intuitivně ovladatelný LC displej zobrazující základní procesní data (čas procesu, teplota kondenzoru, stupeň vakua) |
| Vakuová pumpa/vývěva. | rotační olejová dvoustupňová vývěva, vstup opatřen přírubovým prstencem velikosti NW 16 pro napojení vakuové hadice, dosažitelná minimální hodnota tlaku (mezní tlak) 0,002 mbar, vysoká tolerance proti vodním parám; při dodání již naplněná olejem; sací kapacita min. 5,7 m3/hod; 230 V/50 Hz |
| Vakuový senzor | Snímač s integrovaným měřicím zařízením pro přímé připojení k lyofilizátoru, rozsah měření 1000-0,001 mbar, metoda měření: Pirani; kompletní s připojovacím kabelem, dvěma centrálními a upínacími kroužky tak, aby mohl být napojen na zbytek aparatury |
| Vakuová hadice | Požadujeme včetně standardních přírubových spojení (narážecí příchytky) 16/25 pro napojení externí vakuové pumpy |
| Filtr | Obsahuje filtr pro separaci olejového aerosolu pro vakuovou pumpu |
| Ventil pro uvolnění vakua | Ventil pro uvolnění vakua s připojením hadice se standardními přírubovými přípojkami DN 25/25 |
| Kontrola tlaku | Elektromagnetická kontrola tlaku a „stop“ ventil včetně standardních přírubových přípojek DN 25/25 a propojením se sací trubicí vakuové pumpy |