Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN – Peptidový syntetizátor |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Peptidový syntetizátor |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Plně automatický, počítačem řízený paralelní peptidový syntetizátor s robotickým pipetovacím zařízením. Variabilní vortex pro optimální míchání reaktantů. Digitální injekční pumpy pro přesné dávkování všech reaktantů s mikrolitrovou přesností. Přístroj umožňuje vícenásobný coupling s absolutní svobodou ve výběru couplingových strategií v jakémkoliv syntézním cyklu. Obsahuje jeden reaktorový blok s jednorázovými vyjímatelnými reakčními nádobami, nikoli jediným integrovaným teflonovým reaktorovým blokem. Odštěpení peptidů musí být realizovatelné paralelně a off-line mimo samotný syntetizátor. K tomuto budou dodány i polypropylenové reaktory vhodné pro tento typ přístroje. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Reaktorový blok | Reaktorový blok s nejméně 24 isolovanými pozicemi s nezávislými proudovými kanály k zabránění křížové kontaminace a průniku reagencií z jedné reakční nádoby do jiné. Variabilní konfigurace reaktorového bloku (24, 48 a 96 pozic) s možností paralelní syntézy až 96 peptidů. Je nezbytné, aby bylo možné během průběhu syntézy pozorovat alespoň část reakčních nádob, aby bylo možné v případě potřeby regulovat operativně rychlost míchání. V rámci dodávky bude s příslušenstvím pro 5 ml vialky, s možností dokoupit příslušenství pro ostatní velikosti. |
| Ohřev reaktorového bloku | Systém musí umožňovat ohřev 24 individuálních reakčních vialek simultánně. |
| Reakční nádoby | Syntetizátor umožňuje používat vyjímatelné reakční nádoby (vialky) o následujících objemech: 0,4 ml, 2 ml, 5 ml and 10 ml. Každá jednotlivá reakční nádoba musí být snadno vyjímatelná. Požadováno je dodání příslušenství pro 5 ml provedení, které umožňuje použití také 2 ml a 10 ml vialky s možností dokoupení rozšiřujícího příslušenství pro 2 ml, 10 ml a 0,4 ml vialky. |
| Rozsah syntézy | Syntetizátor umožňuje syntézy v rozsahu 1-300 µmol (v jedné reakční nádobě). Zároveň je možné dokoupit příslušenství pro rozšíření na kapacitu až 600 µmol v jedné reakční nádobě. |
| Možnost syntézy malých množství | Syntetizátor musí mít možnost syntézy velkého množství peptidů v malém množství 1-5 µmol (v jedné reakční nádobě) v modulu s 96 pozicemi. Rozšiřující příslušenství pro syntézu v 96 pozicích nebude součástí dodávky, ale musí být možné toto příslušenství doobjednat. |
| Nádoby (zásobníky) na aminokyseliny | Nejméně 40 zásobníků na aminokyseliny (každý o objemu 50 ml) k zajištění bezobslužné syntézy dlouhých peptidů bez nutnosti doplňování aminokyselin. Jednotlivé zásobníky musí být jednorázové a musí se jednat o nádobky standardně dodávané katalogovými firmami. |
| Preaktivace | Musí být možnost preaktivace chráněných aminokyselin ve speciálně určeném preaktivačním stojanu s minimálně 50 pozicemi. |
| Nádoby na reagencie | Nejméně 5 nádob na reagencie (2 x 500 ml a 3 x 200 ml) |
| Inertní plyn | Syntetizátor musí umožňovat práci v interní atmosféře, a to pro reagencie, aminokyseliny a reaktorové nádoby. Toto kompletní příslušenství pro práci pod inertním plynem je součástí dodávky. |
| Vyprazdňování reakčních nádob | K vyprazdňování slouží vakuová pumpa řízená softwarem podle potřeb syntézy. |
| Vakuová pumpa | Pumpa nebude pracovat nepřetržitě, ale bude kontrolovaná softwarem a zapnuta v případě potřeby vyprázdnění reakčních nádob. |
| Odštěpování peptidů paralelně | Odštěpení peptidů ze syntetizátoru bude možné paralelně off-line přímo do transferového stojanu obsahujícího velké jednorázové sběrné nádobky tak, aby se maximalizovala výkonnost a výrobní kapacita. |
| Dávkování rozpouštědel | Syntetizátor bude přesně dávkovat objemy všech reakčních složek pomocí robotického dávkovače kapalin – ramene s využitím digitálních injekčních pump. |
| Míchání | Variabilní vortexové míchání, které nebude kontrolované softwarem, ale bude nastavitelné ručně v průběhu syntézy. |
| Odpadní lahev | Nejméně 1 x 10 litrů |
| Software a výpočet množství reagencí | Software bude schopen vytvořit kompletní program pro syntézu všech sekvencí, které budou syntetizovány paralelně. Plně programovatelný software bude schopný vytvářet a zapisovat nové protokoly. Softwarem generová zpráva o výpočtu množství reagencií poskytne detailní informace o přesném množství a objemu reakčních složek tak, aby se minimalizovalo jejich plýtvání. |
| Provoz a řízení | Externí PC, viz příloha 2c. Software pro PC-kontrolovaný syntetizátor, plně programovatelný k zajištění bezobslužného chodu. |
| Polypropylenové reakční nádoby | objem 5 ml s PTFE fritou, 1x balení po 100 ks vhodné pro daný syntetizátor |