## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Gradientový real-time cyklér
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | gradientový real-time PCR cyklér - zcela nový a nepoužitý přístroj | [...doplní účastník...]
Objem používaných vzorků: | v rozsahu minimálně 10 - 50 µl | [...doplní účastník...]
Možnosti analýzy: | možnost analýzy alespoň 96 vzorků v jednom běhu ve zkumavkách nebo stripech o objemu 0,2 ml | [...doplní účastník...]
Spektrum použití: | široké spektrum použití: SYBR Green, hybridizační sondy, technologie FRET, analýza HRM | [...doplní účastník...]
Účel použití: | diagnostika a kvantifikace mikroorganismů, analýza exprese genů kódujících toxiny a jejich varianty a dále pro typizaci patogenů na základě jediné bodové mutace v nukleotidové sekvenci, sledování bodových mutací vedoucí k rezistenci na antimikrobiální léčiva | [...doplní účastník...]
Požadované teplotní parametry: | účinná metoda chlazení a zahřívání bloku – Peltier, rychlost změny teploty: v minimálním rozsahu 3,3 – 5°C/s, minimální teplotní rozsah bloku: 0 – 100°C, přesnost bloku: do ± 0,25°C při 90°C, uniformita bloku: do ± 0,4°C na jamku, možnost nastavení teplotního gradientu v rozsahu min 1 - 10°C, maximální teplota víka: min. 100°C | [...doplní účastník...]
Požadované detekční parametry: | minimální rozsah excitace/emise: 450 – 640 nm, který umožňuje detekci standardně používaných fluorescenčních barviv jako SYBR Green, FAM, HEX, Texas Red, aj., detekce minimálně 4 kanálů zároveň, dynamický rozsah minimálně 10 řádů | [...doplní účastník...]
Další parametry: | otevřený systém (možnost použití spotřebního plastiku nebo reagencií od různých výrobců); možnost autonomní práce bez připojení na počítač, ovládání přes dotykový displej | [...doplní účastník...]
Počítačová stanice: | notebook pro ovládání přístroje včetně software pro analýzu výstupů (s bezplatným update a upgrade po dobu životnosti přístroje); notebook na platformě kompatibilní se stávající platformou požívanou zadavatelem, tj. s Windows 7 a vyšší, musí splňovat minimálně doporučenou konfiguraci výrobce přístroje a tvůrce software a musí být s dodaným software plně kompatibilní | [...doplní účastník...]
| další vybavení: myš | [...doplní účastník...]
Ovládací software: | software musí být dodán na CD pro možnost instalace na libovolné množství PC bez nutnosti připojení přístroje pro real-time PCR | [...doplní účastník...]
| dodaný software musí být plně kompatibilní se současně zadavatelem používaným operačním systémem, tj. s Windows 7 a vyšší | [...doplní účastník...]
| minimálně 2 licence na software pro Melt analýzu umožňující provádět analýzu pomocí high resolution melting (HRM) vhodnou pro detekci mutací, SNP, inzercí nebo delecí | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha přístroje (rozměry samotného přístroje): | šířka: do 0,5 m hloubka: do 0,5 m výška: do 0,5 m váha: do 30 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 645000
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).