Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Instrumentace pro ultravysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii (UHPSFC) |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Součástí záruky bude 1 preventivní údržba po prvním roce provozu Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky (ANO/NE) |
| 1) Systém |  |
| nezávislý systém pro ultra-vysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii (UHPSFC) umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| kompatibilní s detekcí UV a MS |  |
| rozměr maximálně do šířky 100 cm na laboratorním stole |  |
| tlakový limit systému > 40 MPa pro celý systém včetně regulátoru zpětného tlaku |  |
| senzory pro únik kapaliny |  |
| 2) Čerpadlo mobilní fáze |  |
| binární vysokotlaký gradient |  |
| jedno čerpadlo pro CO2 s chlazenými hlavami |  |
| druhé čerpadlo pro organická rozpouštědla, a to s přepínáním mezi minimálně 4 rozpouštědly |  |
| kompenzace rozdílu stlačitelnosti mezi CO2 a organickými rozpouštědly v rámci tohoto binárního čerpadla |  |
| rozsah průtoku minimálně od 0,05 ml/min do 4,00 ml/min |  |
| možnost tvorby lineárního, konvexního a konkávního gradientu |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilní fáze pro čtyři přívody čerpadla pro organická rozpouštědla |  |
| rozsah pH minimálně 2 – 12 |  |
| 3) Automatický dávkovač vzorků |  |
| volitelný rozsah nástřiku v rozsahu minimálně od 0,1 µl do 20,0 µl |  |
| možnost dávkování plné i částečně plněné smyčky |  |
| přesnost dávkování < 1% RSD |  |
| kapacita dávkovače minimálně 96 vialek o objemu 2 ml |  |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně +5°C až +40°C |  |
| přenos vzorku ˂ 0,005% |  |
| využití minimálně 2 oplachových kapalin pro oplach jehly při dávkování |  |
| 4) Kolonový termostat pro vývoj chirálních i achirálních metod |  |
| minimálně pro 2 kolony o délce až 150 mm |  |
| oddělené zóny pro kontrolu termostatování každé kolony |  |
| regulace teploty: minimálně od 10°C do 90°C |  |
| aktivní předehřívání mobilní fáze pro zajištění stabilní teploty |  |
| přepínání mezi kolonami umožněné z ovládajícího software |  |
| 5) Regulátor zpětného tlaku (BPR) |  |
| stabilita regulace zpětného tlaku +/- 0,5 bar |  |
| dvojstupňová regulace zpětného tlaku |  |
| možnost programování zpětného tlaku v čase, možnost lineární změny tlaku v čase |  |
| vestavěné čidlo na únik CO2 |  |
| 6) Spektrofotometrický UV-VIS detektor |  |
| na principu detektoru s diodovým polem |  |
| rozsah vlnových délek minimálně 190 - 750 nm |  |
| optické rozlišení minimálně 1,5 nm |  |
| objem optické cely ˂ 9 µL |  |
| délka optické dráhy paprsku ≥ 10 mm |  |
| rychlost sběru dat minimálně 80 Hz |  |
| tlakový limit optické cely > 40 MPa |  |
| 7) Pomocné isokratické čerpadlo pro spojení UHPSFC s MS |  |
| průtok minimálně 2,00 mL/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilní fáze |  |
| řízení z ovládacího software pro celý systém |  |
| 8) Rozhraní pro spojení UHPSFC a MS |  |
| dělič toku umožňující přídavek pomocné kapaliny a připojení BPR |  |
| možnost kontrolované volby dělícího poměru |  |
| 9) Hmotnostní detektor |  |
| typu jednoduchý kvadrupól |  |
| ionizace elektrosprejem umožňující přepínání pozitivní a negativní polarity |  |
| geometrie iontového zdroje využívající dvojitý orthogonální vstup |  |
| rozsah m/z minimálně 50 - 1.200 amu |  |
| rychlost přepnutí polarity ≤ 25 ms |  |
| správnost hmoty +/- 0,25 Da přes celou hmotnostní škálu |  |
| skenovací rychlost minimálně 10 Hz ve skenovacím módu, minimálně 80 Hz v módu SIM |  |
| automatické ladění a kalibrace vždy při spuštění bez zásahu obsluhy |  |
| příslušenství detektoru musí zahrnovat součásti nutné pro jeho provoz: vakuová technika |  |
| 10) Ovládací počítač s monitorem |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz |  |
| grafická karta: výstup na 2 monitory |  |
| dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce a jedna do PCIe slotu |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI) |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 11) Ovládací software k přístroji |  |
| software musí řídit celý SFC/MS systém |  |
| možnost práce v certifikovaném prostředí pro farmaceutickou analýzu (audit trail, SST parametry, možnosti nastavení uživatelských práv, možnost tvorby individuálních reportů dle požadavků uživatele) |  |
| možnost výpočtů přímo v software |  |
| možnost tvorby uživatelských polí |  |
| bezplatný upgrade na softwarovou licenci po dobu 5 let |  |