Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Chromatografický systém pro rychlou purifikaci proteinů, peptidů a nukleových kyselin |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Chromatografický systém pro rychlou purifikaci proteinů, peptidů a nukleových kyselin v řádech mikrogramů až po gramy |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Flexibilní modulární chromatografický systém pro rychlou purifikaci proteinů, peptidů a nukleových kyselin v řádech mikrogramů až po gramy pro afinitní chromatografii, gelovou chromatografii, Gel Filtration / Size Exclusion Chroma-tography, Ion Exchange Chromatografii, Hydrophobic Interaction Chromatografii and Reversed Phase Chromatografii (RPC). Průtok v rozmezí 0,001-25 ml/min, tlak 20 Mpa. Přístroj bude sloužit jak k výzkumnému účelu, tj. k rozvoji proteomických metod pro studium a charakterizaci rekombinantních biotransformačních enzymů s potenciálním klinickým dopadem, tak i jako unikátní purifikační systém pro izolaci vybraných enzymů z lidských tkání. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Gradientové čerpadlo |  |
| - nízkotlaký kvartérní gradient | ANO |
| - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí | 0.001 – 5 ml/min |
| - tlaková odolnost minimálně | 800 bar |
| - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH | 1-12 |
| - integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru | ANO |
| - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser | ANO |
| - senzor úniku mobilní fáze | ANO |
| Autosampler |  |
| - flow-through design nástřikového systému | ANO |
| - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí | 0.1-100 L |
| - programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce | ANO |
| Kolonový termostat |  |
| - teplotní rozsah až do minimálně | 80°C |
| - termostatování na principu bez nuceného oběhu vzduchu | ANO |
| - kapacita min. dvě 30-cm kolony | ANO |
| UV-VIS detektor |  |
| - zdroj světla pouze deuteriová lampa | ANO |
| - vlnová délka nastavitelná v rozsahu minimálně | 190-600 nm |
| - sběr dat s rychlostí minimálně | 120 Hz |
| - průtočná cela délky 10 mm s objemem cely maximálně 15 µL | ANO |
| - senzor úniku mobilní fáze | ANO |
| Fluorescenční detektor |  |
| - zdroj světla xenonová flash lampa | ANO |
| - rozsah excitačních vlnových délek minimálně | 200 – 1100 nm |
| - rozsah emisních vlnových délek minimálně | 200 – 1100 nm |
| - rychlost sběru dat minimálně | 70 Hz |
| - analytická cela o objemu nejméně | 8 L |
| - senzor úniku mobilní fáze | ANO |
| Řídící jednotka |  |
| - PC (min. i5-6500 / 3.2 GHz, 8GB RAM, disk min. SSD 256GB + 1TB disk, LAN, DVD), klávesnice, myš (laser) | ANO |
| - 24“ LCD monitor Full HD minimální rozlišení | 1920x1080 |
| Příslušenství k HPLC |  |
| - minimálně 1ks chromatografické kolony C18 | ANO |
| - set nářadí potřebný k běžné údržbě systému | ANO |
| Vyhodnocovací a řídící software |  |
| - musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) | ANO |
| - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence | ANO |
| - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému | ANO |
| - sběr dat a jejich vyhodnocení | ANO |
| - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů | ANO |
| - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) | ANO |