Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Ionizační technika MALDI |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Charakteristické vlastnosti: MALDI patří mezi měkké ionizační techniky a umožňuje ionizaci biomolekul či jiných velkých molekul, které mohou být při ionizaci klasickými ionizačními technikami fragmentovány. Protože se jedná o pulsní techniku využívající laser, je velmi vhodné její spojení s analyzátory typu Q-TOF. Tato ionizační technika může být používána buď pro klasickou ionizaci, nebo i pro hmotnostní zobrazování. Účel pořizovaného vybavení: Ionizační techniky v hmotnostní spektrometrii se liší svými principy a aplikovatelností pro jednotlivé analyty. V laboratořích VaV jsou nejrozšířenější techniky ESI a APCI. Pro některé strukturní typy analytů však tyto techniky nemusí poskytovat dostatečnou ionizaci, proto je velmi výhodné doplnit portfolio ionizačních technik o další nový mechanismus, tedy MALDI. V roce 2013 byl na VaV zakoupen HRMS analyzátor typu Q-TOF s iontovou mobilitou, který je plně kompatibilní také s ionizační technikou MALDI a pro flexibilitu vědeckých experimentů bude tato ionizační technika významným doplněním portfolia. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Součástí záruky bude 1 preventivní údržba po prvním roce provozu. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky (ANO/NE) |
| Ionizační technika: |  |
| ionizace laserem asistovanou desorpcí za přítomnosti matrice (MALDI, matrix assisted laser desorption ionization) |  |
| zařízení musí být hardwarově a softwarově plně kompatibilní se stávajícím přístrojem Waters Synapt G2-Si |  |
| MALDI rozlišení minimálně 30 000 |  |
| správnost měření hmoty (mass measurement accuracy) < 2 ppm |  |
| Vlastnosti použitého laseru: |  |
| pevnolátkový laser |  |
| vlnová délka laseru 355 nm |  |
| frekvence opakování pulzů minimálně 2.5 kHz |  |
| šířka pulzu maximálně 1 ns |  |
| Přílušenství: |  |
| minimálně 3 ks MALDI destiček pro nanášení vzorků |  |
| minimálně 3 ks destiček pro MALDI zobrazování |  |
| Software: |  |
| software pro multimodální molekulární zobrazování MALDI |  |