Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Fluorescenční mikroskop s kamerou |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Fluorescenční mikroskop s kamerou včetně příslušenství - 1 kus |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Fluorescenční mikroskop s kamerou včetně příslušenství - viz dále uvedené minimální požadavky. Účel pořizovaného vybavení: Zadavatel pořizuje fluorescenční mikroskop s kamerou pro práci s buněčnými liniemi v rámci projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Základní vlastnosti fluorescenčního mikroskopu s kamerou |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Stativ | - invertovaný mikroskopický stativ - ve stativu mikroskopu integrovaný otočný karusel pro 3 fluorescenční kostky a volnou pozicí pro procházející světlo - příprava na instalaci až 3 integrovaných LED fluorescenční výměnných modulů - LED osvětlení pro světlé pole s plynulou regulací, s optikou mušího oka pro dokonale rovnoměrné osvícené zorného pole fly eye optika, - životnost LED minimálně 60 tisíc hodin. - revolver pro 5 objektivů, - kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností minimálně N.A. 0,3, minimálně W.D. 75 mm se šoupátkem pro fázový kontrast a volnou pozicí pro světlé pole s nastavitelnou aperturní clonou. - fázový prstenec pro objektiv 40x vložný do volné pozice šoupátka kondenzoru - rozsah pohybu revolveru s objektivy v ose Z min. 8,5mm - jemné a hrubé ostření nezávislé na sobě - hrubé ostření s rozsahem 37,7 mm na otáčku - jemné ostření s rozsahem 0,2 mm na otáčku - mezioční vzdálenost nastavitelná min 50-75 mm - port pro připojení kamery - odnímatelný mechanický vodič preparátu XY s držákem objektů pro jamkové destičky |
| Okuláry | - 10X zvětšení okulár 2ks oba s dioptrickou korekcí. - zorné pole minimálně 22mm |
| Objektivy sada s pracovní parfokální vzdáleností 60 mm (u objektivů jsou požadovány minimálně tyto parametry) | - 4x Plan Fluor min. N.A. min. 0.13, W.D. 16.4 mm, fázový kontrast Objektivy se zvětšením 10x, 20x, 40 x s apodizovaným fázovým kontrastem pro apodizovaný fázový kontrast. 10x Achromat min. N.A. 0.25, min. W.D 6.2mm. apodizovaný fázový kontrast 20x Achromat min. N.A. 0.40, min. W.D. 3.1mm. apodizovaný fázový kontrast 40x Achromat minimálně N.A. 0.55, min. W.D. 2.7-1.7 mm, Ph2, korekce na tloušťku skla nastavitelnou otočným prstencem na objektivu: 0-2.0 mm, apodizovaný fázový kontrast |
| Fluorescence | Zabudovaná v mikroskopu s výměnnými LED osvětlovacími moduly pro různé vlnové délky - plynulá regulace intenzity fluorescence ovládaná ze stativu s individuální pamětí nastavené intenzity pro každou vlnovou délku. Synchronizace zapínání/vypínání LED modulu v závislosti na zařazeném fluorescenčním filtru - LED osvětlovací modul pro FITC (470) - LED osvětlovací modul pro TRITC (560) - možnost dodatečného rozšíření o výměnné fluorescenční moduly vlnových délek 385, 455, 505, 525 |
| Filtrblok pro fluorescenci | - Epi-FL Filtr blok, pro FITC |
| Kamera | - citlivá barevná digitální kamera s CMOS čipem, rozlišení min. 5.9 Mpix, USB 3.0, rychlost minimálně 15 fps v plném rozlišení. - velikost snímače minimálně 1/1.8 ´´ - minimální velikost snímače 6.91 x 4.92 mm - SW pro snímání a ukládání obrazu s možností vkládání kalibrovaného měřítka. - optický adaptér ke kameře optimalizovaný pro velikost čipu kamery |
| Příslušenství | - držák pro Terasakiho misky - držák pro podložní sklíčka - držák pro Petriho misky 65mm - držák pro Petriho misky 54mm - protiprachový obal na mikroskop |