Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – ELS detektor včetně příslušného splitteru |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| ELS detektor včetně příslušného splitteru |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| ELS detektor /Evaporating light scattering detektor/ musí být schopen detekovat všechny netěkavé sloučeniny, které neobsahují chromofor a není je tak možné detekovat žádným UV detektorem. Přístroj musí být kompatibilní se Sepacore flash systémem X10/X50 a doporučený výrobcem pro tento systém. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců a dostupný servis, který bude proveden servisním technikem vyškoleným u společnosti, která detektor vyrábí. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Detekce | pomocí vysoce senzitivního fotonásobiče |
| Světelný zdroj | modré LED |
| Spotřeba plynu | < 5 L/min |
| Průtok rozpouštědla ELS detektorem | 0,1 – 5 ml/min |
| Průtok splitterem ELS | 2,5 až 250 ml/min |
| Teplotní rozsah pro analyt | do 100 °C |
| Způsob ovládaní. | ovládaní přímo na instrumentu s možností vzdáleného ovládaní přes RS-232 port. |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci /zapojení a ovládání detektoru přes software SepacoreControl/, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |  |

Zdůvodnění potřeby kompatibility se Sepacore flash systémem X10/X50

Zadavatel v současné době využívá pro purifikaci a separaci směsí obsahující organické sloučeniny vzniklé při organické syntéze, nebo přítomné v rostlinných extraktech Sepacore flash systém X10/X50. Systém Flash Sepacore se skládá z několika části: dvou binárních pump C-605 pro tvorbu gradientu, UV detektoru C-640 umožňující detekci separace organických sloučenin v rozmezí 200 - 800 nm, jímače frakcí C-660, který sbírá frakce do jímacích válců umístěných ve stojáncích. Separaci sloučenin lze řídit nastavením v řídící jednotce C-620, nebo ještě lépe počítačem v programu Sepacore Control, ve kterém lze snadno nastavit veškeré parametry pro separaci (výběr kolony, průtok, gradient, detekci, objem sbíraných frakcí…).

Detektor C-640 umožnuje detekci látek obsahující ve struktuře dvojné vazby, které umožňují adsorpci světla v UV spektru. V rámci výzkumu prováděném zadavatelem na seskviterpenových chinolizidinových alkaloidech, které ve svém skeletu ve většině případů neobsahují dvojné vazby a UV detektor pro jejich detekci separace nelze využít. Z tohoto důvodu zadavatel pořizuje ELS detektor se splitterem, kompatibilní se Sepacore flash systémem X10/X50, který umožnuje detekovat veškeré organické netěkavé sloučeniny.