Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA - CDN – Kompresor |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Kompresor

Účel pořízení

Dodávka kompresoru souvisí s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v rámci projektu EFSA-CDN, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik – nové výzvy (EFSA-CDN)“,

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: Lamelový kompresor s frekvenčním měničem Propojení elektromotor-kompresor přímé Jmenovitý příkon elektromotoru min. 7,5 kW Maximální pracovní tlak: min. 10 bar Výkonnost (20 °C, 1 bar abs.) při 7 – 8 barech pracovního tlaku min. 46 m3/h při 9 – 10 barech pracovního tlaku min. 45 m3/h Hladina hluku max. 66 dB Tlaková nádoba o objemu min. 270 l Integrovaná kondenzační sušička ano Součástí dodávky kompresoru musí být veškeré příslušenství, které zajistí suchý a čistý vzduch, tj. vzduch s těmito parametry: Obsah pevných částic: maximálně 5 μm Obsah zbytkového oleje: maximálně 0.1 ppm W/W Rosný bod: mínus 40 stupňů Celsia nebo méně

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.