Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Název veřejné zakázky |  | Multimodální čtečka destiček |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel |  | Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součásti: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 |  |
| Výstižný popis předmětu plnění |  |  | Multimodální čtečka 6j-384j destiček umožňující měření absorbance, fluorescence, luminescence, kontrolované CO2/O2, zahřívání, dávkování, otvírání víček uvnitř zařízení, měření konfluence – použití: výuka metodik měření absorbance, fluorescence a luminescence na izolovaných proteinech a buněčných kulturách – modul sestavený výrobcem, splňující minimální parametry uvedené níže. |
| Kód CPV | primární zařazení |  | 38431000-5 – Snímací přístroje |
|  | sekundární zařazení |  | - |
| Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) |  |  | Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje – multimodální čtečky 6j-384j destiček umožňující měření absorbance, fluorescence, luminescence, kontrolované CO2/O2, zahřívání, dávkování, otvírání víček uvnitř zařízení, měření konfluence, dle specifikace níže (dále jen „Zařízení“). Plnění veřejné zakázky zahrnuje vždy i dodávku kompletního příslušenství Zařízení potřebného pro naplnění účelu dodávky Zařízení, dopravu do místa plnění, instalaci Zařízení a jeho plné zprovoznění, zaškolení obsluhy v místě dodání v rozsahu potřebném pro naplnění účelu dodávky, předání dokladů, které jsou nutné k převzetí a užívání Zařízení, a záruční servis. Zadavatel pro dodávku jednotlivých přístrojů stanovil dále uvedené nepodkročitelné minimální technické parametry, které je nutné dodržet pro zajištění správné funkčnosti Zařízení za účelem řešení běžících či plánovaných projektů: - modul sestavený výrobcem, splňující následující minimální parametry: - Absorbance – měření v rozsahu ≤200 – ≥1000 nm, formát ≤6 – ≥384 jamek, zdroj světla xenonová lampa, rozsah OD nejméně do 4 OD, rychlost skenu max 5 sekund, přesnost vlnové délky nejméně 0.3 nm, chyba měření při 260 nm max 0.2%, chyba měření při 280 nm max 0.5%, limit detekce nukleových kyselin min 1 ng/μL, monochromátory. - Fluorescence – excitace v rozsahu ≤230 – ≥900 nm, emise v rozsahu ≤280 – ≥900 nm, formát ≤6 – ≥384 jamek, zdroj světla xenonová lampa, rychlost skenu 96j destičky max 13 sekund, přesnost vlnové délky excitace nejméně 1 nm, přesnost vlnové délky měření emise nejméně 2 nm, fixní štěrbina 20 nm, možnost skenování nejméně 10.000 bodů při skenování jamky, limit detekce při užití 96-jamkové destičky ne vyšší než 1 fmol/jamku, monochromátory; detekce fluorescence horní + spodní, včetně TRF. - Luminiscence – spektrální rozsah ≤370 – ≥700 nm, formát ≤6 – ≥384 jamek, limit detekce ne vyšší než 0,3 fmol/jamku při glow luminiscenci (25 μL, 384j destička), resp. ne vyšší než 0.02 fmol/jamku při flash luminiscenci (55 μL, 384j destička), dynamický rozsah nejméně 8 řádů, možnost detekce více luminiscenčních barev, např. zapojením spektrálních filtrů, součástí dodávky ≥30 filtrů. - Optický modul s CCD kamerou a objektivem pro měření konfluence buněk v destičkách, funkce počítání buněk, schopnost rozlišit živé a mrtvé buňky, funkce mikroskopu, velikost odečítaných buněk nejméně ≤4 – ≥80 μm, chybovost počítání ≤10%, dynamický rozsah pro počítání buněk nejméně od 10.000 do 10.000.000 buněk/mL, rychlost počítání max 30 sec/vzorek, objektiv zvětšující ≥4×, automatické ostření, optické rozlišení ≤3 μm, rychlost automatického čtení při pořízení nejméně 1 obrázku na jamku 96j destičky ≤5 min. - Regulace atmosféry CO2 a O2 zároveň. Rozsah možných koncentrací CO2 0.5% – 10%. Rozsah možných koncentrací 02 0.1% – 21%. - Redukční ventil na tlakovou lahev s CO2. - Automatické otevírání víček destiček uvnitř čtečky. - Kazeta na ochranu 6j destiček proti odparu. - 2 dávkovací injektory, včetně míchání a ohřevu, velikost syringí 1,0 a 2,5 ml. Rychlost pumpy min 100 μL/sec, minimální injektovatelný objem max 5 μL, škálovatelnost injektovatelného objemu nejméně po 1 μL. Mrtvý objem injektoru max 100 μL. Chyba v určení objemu injektovaného roztoku max 0.5% při 450 μL. - Termostatování +3 °C až +42 °C oproti teplotě okolí. - Třepání destiček. - Ovládací software. - Záruka ≥24 měsíců - Počítač pro ovládání zařízení, kompatibilní s programovým vybavením laboratoře (procesor Core i7 nebo obdobný, 16 GB RAM, 24" monitor, myš, klávesnice, MS Windows, MS Office). - Možnost rozšíření přístroje nejméně o tyto funkce, či moduly: měření absorbance a luminiscence v destičkách formátu 1536 jamek, měření fluorescenční polarizace, volba vlnových délek monochromátorem, měření pomocí Alpha technologie, aktivní chlazení měřícího prostoru, měření objemů vzorků od ≤2 µl, nejméně 10 vzorků najednou, automatický podavač destiček se zásobníkem pro nejméně 30 destiček. V ceně dovoz, vynesení do 3. patra (1,5 patra po schodech), instalace v místnosti 311, zaškolení, nejméně 24 měsíců záruka. |
| Hlavní účely využití |  |  | Výuka metodik měření absorbance, fluorescence a luminescence na izolovaných proteinech a buněčných kulturách |