## Audiometr
Příloha č. 3b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Diagnostický audiometr
Diagnostický audiometr třídy 1 podle ČSN EN 60645-1, s možností ovládání pomocí PC
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Součásti dodávky | audiometr vč. sluchátek pro vyšetření kostního a vzdušného vedení, pacientského tlačítka a řídícího SW | [...doplní účastník...]
Třída audiometru podle ČSN EN 60645-1 | 1 | [...doplní účastník...]
Počet kanálů | min. 2 | [...doplní účastník...]
Rozsah testovaných frekvencí | 125-8000 Hz nebo širší | [...doplní účastník...]
Maximální hladina intenzity stimulace čistým tónem s dodanými sluchátky pro vzdušné vedení (v rozsahu 125-8000 Hz) | min. 90 dB | [...doplní účastník...]
Maximální hladina intenzity stimulace čistým tónem s dodanými sluchátky pro kostní vedení (v rozsahu 250-8000 Hz) | min. 50 dB | [...doplní účastník...]
Možnosti stimulace | minimálně čistý (sinusový) tón, rozmítaný tón a pediatrický šum | [...doplní účastník...]
Možnosti maskování | minimálně úzkopásmový šum dle ČSN EN 60645-1 a bílý šum | [...doplní účastník...]
Možnosti automatického testování | minimálně testy dle Hughson-Westlake a Békésyho | [...doplní účastník...]
Rozhraní pro připojení k PC | USB | [...doplní účastník...]
Řídící software | Možnost ovládání audiometru z PC vč. automatického testování, kompatibilní s Windows 10 | [...doplní účastník...]
Počet kusů: | 4 kusy | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH: | 893000
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).