Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – LYOFILIZÁTOR |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

LYOFILIZÁTOR

Popis přístrojového vybavení

Lyofilizátor s vlastním mražením na policích v komoře, umožňující sušení vzorků lyofilizací vody po zmražení vzorku nastaveným režimem poklesu teploty (včetně tzv. annealingu), umožňující kontrolu přívodu tepla pro primární sušení. Součástí nabídky je výkonná vakuová pumpa.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Základní vlastnosti /požadavky/ a požadavky na funkcionalitu

- Samostatně stojící komorový lyofilizátor s integrovaným kondenzátorem o objemu alespoň 2,5 l, výkonem nejméně 1,8 kg vody/ 24 h. El.síť: 230 V /~ 50 Hz - Dvoukompresorový mrazicí systém, umožňující vymrazit kondenzor až na -85 °C nebo nižší teplotu. - Komora je vybavena nejméně jednou policí o rozměrech alespoň 0,1 m2 a umožňující vložení vzorků o výšce až 14 cm. Čelní přístup do komory dveřmi s průhledem. - Kromě lyofilizační komory systém vybavený alespoň 4 ventily pro připojení lyofilizačních baněk. - Teplotní rozhraní na polici/cích je možno řídit v rozsahu alespoň -55 až +50 °C/s přesností minimálně 2 °C. - Předmrazení vzorku na teplotu -75 °C nebo nižší. - Rychlost změny teploty police (ohřev, chlazení) alespoň 0,25 °C/min v rozsahu alespoň +20 °C až -40 °C. Rychlost ohřevu i chlazení mohou být nastaveny alespoň v rozsahu 0,05 °C – 3 °C/min. - Ovládání přístroje dotykovým displejem. - Integrovaný řídicí systém zobrazující aktuální data o průběhu lyofilizace a umožňující řízení procesu lyofilizace a nastavení parametrů – tlak, teplota na polici (včetně možnosti nastavit teplotní průběh), měření teploty v lyofilizátu, čas lyofilizace. - Automatický nebo manuální lyofilizační programový systém umožňující nastavení sušicích programů a jejich uložení podle uživatele, nejméně o 10 ti krocích - Systém umožňující spravování alarmů, chybových hlášení a reportů. Možnost odesílání chybových emailů na uživatelem zadané emailové adresy. - Systém vybavený dataloggingem a možností exportu dat ve formátu Excel nebo pdf pomocí USB nebo Ethernet. Kompatibilita s Windows. - Systém vybavený teplotním čidlem pro uložení do referenčního vzorku. Přesnost měření teploty 1 °C - Systém vybavený pneumatickým systémem zavírání vialek pod vakuem, bez nutnosti napojení přístroje na externí zdroj stlačeného plynu. - Systém vybavený odmrazovacím systémem kondenzoru - Max. rozměry lyofilizátoru: 800 x 800 x 750. Hmotnost nepřesáhne 210 kg. - Hlučnost lyofilizační jednotky max. 60 dB - Součástí nabídky zařízení je adekvátní hybridní vakuová pumpa – kombinace rotační olejové pumpy a membránové pumpy, která zajistí chemickou rezistenci a dostatečný výkon. Lyofilizátor si pumpu řídí automaticky Dosažitelné maximální vakuum alespoň 2x10-3 mbar, čerpací rychlost alespoň 5,7 - 5,9 m3/h (nejméně 95 l/min) při 230 V a 50 Hz. Součástí filtr, který zajistí separaci kapének oleje a zabrání kontaminaci. - Možnost kvalifikace přístroje (IQ/OQ) podle požadavku

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.